高清电子鼻咽喉镜技术参数要求

- 1项目说明：高清电子鼻咽喉镜1套，配置包括：

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 冷光源 | 1 |
| 3 | 高清诊断性电子鼻咽喉镜 | 1 |
| 4 | 治疗型电子鼻咽喉镜 | 1 |
| 5 | 高清监视器 | 1 |
| 6 | 活检钳 | 1 |
| 7 | 侧漏器 | 1 |
| 8 | 台车 | 1 |
| 9 | 高清图文工作站 | 1 |

- 2 技术参数要求

| 序号 | 参数名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★主机 | 数字高清主机，可实现HDTV高清画质显示，DVI(1080P)视频输出 |
| 1.1 | ★兼容性 | 主机可兼容软性电子鼻咽喉镜、纤维鼻咽喉镜、硬质内窥镜。 |
| 1.2 | 视频输出 | 视频输出Y/C、RGB、SD/ HD-SDI、DVI等 |
| 1.3 | ★窄带光成像技术 | 主机具备该技术，以光学方式增强异常区域与周围健康区域的对比度，提高早期病变诊断率。 |
| 1.4 | 功能 | 有自动对焦、自动白平衡、自动增益、自动快门，自动测光功能。 |
| 1.5 | 色彩调节 | 有图像结构增强、色彩强调、8档色调调节功能。 |
| 1.6 | 自动增益控制 | 内镜先端距离目标较远时，可以对画面进行电子放大。 |
| 1.7 | 放大冻结 | 具备放大功能、影像尺寸选择。 |
| 1.7 | 预冻结功能 | 自动选择最清晰的一张图片。 |
| 1.8 | 亮度调节 | 可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 |
| 1.9 | ★图像强调设置 | - 采用电子增强方式强化内镜影像的细节和轮廓，增强锐利度， 可设置选择结构强调或轮廓强调。 |
| 1.10 | ★防雾功能 | 具有防雾功能。 |
| 2 | ★冷光源 | 氙灯冷光源 |
| 2.1 | 灯泡 | ≥300W，持续使用≥500小时 |
| 2.2 | 亮度调节 | 自动调节亮度，伺服光圈方式。 |
| 2.3 | ★应急灯泡 | 内置应急灯，具备模块化灯泡快速更换装置，应急灯平均使用寿命≥500小时 |
| 2.4 | 灯泡检测 | 可自动检测灯泡寿命 |
| 2.5 | ★窄带光成像技术 | 冷光源使用特定的窄带光滤光片，可通过手柄一键启动特殊光观察模式进行病变诊断。 |
| 2.6 | 曝光 | 自动曝光：≥15档 |
| 3 | ★高清诊断型电子鼻咽喉镜 | 高清，不带管道，插入部外径≤3.6m，先端部外径≤3.9mm。 |
| 3.1 | ★窄带光成像 | 可通过手柄一键启动实测窄带特殊光谱，早期诊断病变。 |
| 3.2 | ★视野角 | 视野角度110° |
| 3.3 | 管径 | 先端部外径≤3.9mm,插入部外径≤3.6mm |
| 3.4 | 长度 | 有效长度300mm,全长500mm。 |
| 4 | ★治疗型电子鼻咽喉镜 | 外径≤4.9mm，钳子管道内径≥2.0mm。 |
| 4.1 | ★窄带光成像 | 可通过手柄一键启动实测窄带特殊光谱，早期诊断病变。 |
| 4.2 | 视野角度 | 视野角度85° |
| 4.3 | 管径、弯曲角度 | 先端部外径≤4.9mm,插入部外径≤4.9mm，弯曲角度：上130°，下130°。 |
| 4.4 | 长度 | 有效长度350mm,全长610mm。 |
| 5 | 监视器 | SONY21寸 |
| 6 | 活检钳 | 同品牌活检钳 |
| 7 | 侧漏器 | 同品牌侧漏器 |
| 8 | 台车 | 同品牌台车 |
| 9 | 高清图文工作站 | 计算机1套、高清采集卡、软件1套、打印机1台 |