过氧化氢低温等离子灭菌器参数

*1、原装进口,需获得FDA和CE认证，并提供证书支持材料。

2、灭菌剂浓度≤59%，灭菌剂采用密封胶囊卡匣式包装且外包装有灭菌剂泄露化学颜色指示条，灭菌剂剂量每个灭菌循环用量≤2 ml过氧化氢，单循环之间灭菌剂用量误差≤3％；灭菌时间≤55分钟；灭菌温度≤50℃；舱体总容积≥170L。

3、可以对直径≥1mm、长度≤500mm的硬式内镜进行灭菌。

*4、可以对软式内窥镜进行灭菌，并提供≥3家证明器械可被灭菌兼容推荐的厂家说明书。

5、可以对直径≥1mm，长度≤2000mm的聚乙烯等医用管道进行灭菌。

6、设备运行时可在显示屏上显示压力、灭菌时间等实时数据

等离子发生器。

7、具备各项指标连续诊断功能。声音报警，实时监控，并有设备自检系统，每次开机设备自动检测每个环节部件是否正常，自动预热功能，充分保证设备使用安全。如遇循环取消必须能够提示出错误原因。

8、物理监测打印单打印灭菌时间、压力，灭菌取消打印单有故障原因描述。

9、化学监测时指示卡连续条状色带，变色均匀。

*10、灭菌效果监测：可选择配置≤35分钟快速实现生物监测的生物指示剂阅读器，实现器械快速放行。

*11、灭菌后器械管腔过氧化氢无残留、无毒害，可出具CDC认证的过氧化氢残留量监测报告。

*12、省内同品牌装机数量≥50台，提供装机清单。