| 一、 | 设备名称：笔记本专业心血管彩色超声诊断系统 |
| --- | --- |
| 二、 | 数 量：1台 |
| 三、 | 设备档次：进口品牌 |
| 四、 | 设备用途说明： 心脏、腹部、重症科、浅表组织与小器官、外周血管、经颅、经食道、经腔内等。2017年后上市的新机型，所配软件为该机型的最新版本。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述： |
| 5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 5.1.1* | ≥15.5”宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏显示器（LCD） |
| 5.1.2 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 5.1.3 | 数字化彩色多普勒血流成像单元 |
| 5.1.4 | 数字化频谱多普勒显示及分析系统 |
| 5.1.5 | 数字化能量多普勒成像单元 |
| 5.1.6 | 全数字式波束形成器 |
| 5.1.7 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，所有基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 |
| 5.1.8 | 智能化负荷超声成像 |
| 5.1.10 | 动态图像、静态图像可以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件 |
| 5.1.14 | 标配台车,台车探头接口≥3 |
| 5.1.15 | 台车具有内置充电宝功能 |
| 5.1.16 | 支持食道矩阵容积探头 |
| 5.1.19 | 支持二维、多平面和四维成像模式 |
| 六、 | 技术参数及要求： |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监 视 器：≥15.5”宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏显示器（LCD） 扫描方式：逐行扫描，无闪烁，高分辨率1920x1080。 |
| 6.1.2 | 探头接口：可由台车扩展为≥4 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：超宽频带或变频探头 中心频率可选择≥3种，多普勒频率可选择≥4种 |
| 6.2.2 | 类型：可支持相控阵、凸阵、线阵、食道探头 高频探头中心频率≥7.5MHz |
| 6.2.3 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD 扇 扫：B/PWD/CWD |
| 6.3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 6.3.1 | 扫描： 成人面阵单晶体相控阵探头：超声频率1.5 — 3.6 MHz 电子凸阵：超声频率1.8－6.0MHz 电子线阵：超声频率3.1 — 10.0MHz |
| 6.3.2 | 扫描速率：常规扇扫探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥59帧/秒凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥27帧/秒 |
| 6.3.3 | 接收方式：数字式发射通道≥974,026，多倍信号并行处理 |
| 6.3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥10 BIT。 |
| 6.3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅，允许同时12窗口同屏回放，多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。 |
| 6.3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 6.3.7* | 增益调节：可通过触摸屏独立调节二维和彩色增益，STC分段≥8 |
| 6.3.8 | 二次谐波： 成人相控阵探头支持4个及以上二次谐波频率，所配凸阵探头、线阵探头均支持二次谐波。 |
| 6.3.9 | 扫描深度≥33cm |
| 6.3.10 | 空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准。 |