血液透析用双级反渗透水处理设备招标技术参数

- ★原装整机进口，国际知名品牌产品

- ★能保证30--35台血液透析机同时用水需要

- 水处理系统为单台双级反渗水处理系统，非由单级反渗主机串并联分体构成。

- 欧洲CE、EMC认证资质，具备国家食品药品监督管理局颁发的进口《医疗器械注册证》。

- 水质满足YY0572-2015版透析用水标准。

- 单台反渗机主机过水部分采用316L医药级不锈钢材质

- 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行一键式全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。为确保供水化学消毒安全及工作人员操作简便，不采用手工的化学消毒方式或半自动化学消毒方式。

- 泄漏安全性，具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。并设置声光报警信号，并自动停机，防止透析室发生跑水情况。

- ★双级反渗透系统主机采用单支8040膜壳设计，数量≥4支，膜壳全部为316L不锈钢材质，并具有无死腔膜壳设计技术。

- ★具有废水电导率反馈节水设计。水利用率最高可达80%以上，主机可根据废水电导率值自动反馈废水排放，科学合理。

- 透析供水管路采用高品质进口PEX材质，管道外壁具有金属护套管，且外裹高保温性能的隔热材料，透析机入水口采用进口316L不锈钢快速接头，可在线插拔，无阀门设计，接头数量按35套设置。

- ★具有独立管道热消毒主机单元，加热器部分全部使用316L不锈钢，可根据科室发展需要随时增加或拆除，热消毒组件采用更省空间的壁挂式设计。

- 反渗水管路可以进行热消毒，主机内部与热消毒主机联动，热消毒程序由反渗机主机控制。在热消毒程序未结束时启动主机透析会报警并紧急停止热消毒，快速冲洗排出热水，

- 反渗机能在电脑（CPU）控制下全自动运行。反渗机在不透析期间，能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路，避免微生物在反渗膜上附着。

- ★使用国际先进的无死腔在线加热器，加热器安装在供水管道外壁上，加热器与反渗水不接触，防止传统的加热水箱造成的细菌内毒素的污染。

- 可以有效实现对病房管路进行（90℃）热水消毒冲洗，持续高温循环消毒时间最少可以维持4小时以上。

- 灵活的热消毒程序和时间表设定，可对每日消毒程序和时间进行单独设计。

- 具备出水口和回水口的高/低温及压力双重数字传感器，精确控制加温，恒温，有效保障热消毒的真正有效。

- 具有热水泄露检测功能，避免热水泄露导致风险。

- 预处理部分：石英砂锰砂、活性碳、树脂等所有填料都必须采用进口高品质的产品，且搭配合理，软化罐采用双罐体并联方式流量型再生。预处理软水处理能力大于3000升/小时。

- 总细菌及内毒素清除率：>99%；PH耐受范围：2-11；电源电压：220V-400V,50HZ。

- 质保2年。