11-2  ECMO急救转运车配套呼吸机

呼吸机2台（危重症转运使用）

*一．原装进口，世界最新机型。

二．适用于婴儿﹑儿童、成人。

三．彩色触摸液晶屏，全中文菜单，操作简单。

四．模式:

1.容量型辅助/控制通气（CMV）。

2.容量型同步间歇指令通气（SIMV）。

3.压力型辅助/控制通气（P-CMV）。

4.压力型同步间歇指令通气（P-SIMV）。

5.自主呼吸模式(SPORT)。

6.具有世界先进的智能通气模式。

- 特殊功能:

1.手动呼吸。

2. 100%纯氧供气。

3.待机（待机时没有持续流速, 需重新按待机键后才能恢复通气; 防           止待机时对病人的意外伤害。）

4.窒息后备通气

5. 漏气补偿（自动,60l/min漏气补偿量。）

6.主动呼气阀。

7.同步一体化雾化。

- 设置参数：

1.频率：1-70次/分。

*2.潮气量：25-2000ml。

3.PEEP/CPAP：0-30cmH2O。

4.氧浓度：21-100%

5.吸呼比：1:9-4:1。

6.吸气时间：0.5-10s。

7.峰流速：0-210l/min。

8.流速触发灵敏度：0.1-15l/min。

9.呼气切换灵敏度：5-70%吸气峰流速可调。

10.压力支持：0-55cmH2O。

11.压力延迟上升时间：0-2000ms。

- 监测参数：

1.压力：峰压, 平均压, 最小压, 平台压, PEEP/CPAP, AutoPEEP。

2.流速：吸气峰流速, 呼气峰流速。

3.容量：吸入潮气量，呼出潮气量, 呼出分钟通气量， 漏气量。

4.时间：吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率。

5.氧气：气道氧浓度。

6.肺功能参数：吸气阻力,  静态顺应性,  呼气时间常数, 呼吸做功,  压力时间乘积, 浅快呼吸指数, P0.1。

7.具有世界先进显示技术。

8.可存储和显示1000条事件.

- 报警参数：

低分钟通气量、高分钟通气量，低呼吸频率、高呼吸频率，低压力、高压力，低潮气量、高潮气量，窒息时间，O2浓度。

- 电源和供气：

1.输入电源：100-125和200-240V, 50/60Hz。

*2.内置后备电池：4小时。

* 3.同时有高压氧和低压氧两种接口。

十.动力系统

1.内置超静音涡轮供气系统,反应速度≤5毫秒，移动方便。

2.持续流速 210l/min

* 3.整机重≦5公斤。

郑州大学第二附属医院ICU

2019.5.27