除颤仪4台，参数

| 1 | 标配手动除颤和AED功能，可监测病人心电和呼吸。能选择升级SpO2、血压监测；可选配体外起搏功能。 |
| --- | --- |
| 2 | 除颤采用双相波技术，最大除颤能量≥360J。 |
| 3 | ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档及以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |
| 4 | ≥7英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480；同屏显示波形≥3通道 |
| 5 | 机身设计简洁，便携方便转运。整机重量≤5.0KG |
| 6 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |
| 7 | 除颤充电迅速，充电至200J不超过3s。 |
| 8 | 大容量锂电池，≥200次200J放电，≥4.5小时监护。 |
| 9 | ★ 成人、小儿一体化电极板，除颤手柄带能量选择键。可选配除颤起搏监护多功能电极片。 |
| 10 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |
| 11 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 12 | 厂家在河南省内设有分公司可提供资质证明，厂家在省内有备件库可以提供及时完善的售后服务。 |

郑州大学第二附属医院ICU

2019.5.27