| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全数字化平板探测器血管造影系统 |
| 1.1 | 设备名称: 单C臂全数字化平板探测器血管造影系统 |
| 1.2 | 数量:1套 |
| 1.3 | 设备用途: 可以完全满足腹部，胸部，神经，血管及心脏的介入放射学检查与治疗 |
| ★1.4 | 投标机型要求原装进口，并且国内所有该品牌平板血管机装机用户不少于200台 飞利浦提供UNIQ FD20 FlexMove Hybrid、 GE提供Discovery IGS 740、西门子提供ARTIS pheno，其他厂家提供同等档次最高端机型 |
| 1.5 | 提供中国CFDA医疗器械注册许可证及美国FDA许可证 |
| 2 | 技术要求和参数 |
| 2.1 | 机架系统（C型臂） |
| 2.1.1 | 落地或悬吊式全自动单向C型臂 |
| 2.1.2 | 机架系统可以个性化设定床旁后退位置和停机位置，机架床旁后退和停机位置数量≥9个 |
| 2.1.3 | 机架Back-out的位置可以设置≥11个 |
| 2.1.4 | 机架Back-out的位置距离床的最远距离≥4.5m |
| 2.1.5 | 机架可以设置停机位≥2个 |
| ★2.1.6 | 停机位距离床的最大移动距离≥5m |
| 2.1.7 | 机架系统所有轴及机架移动全部为电动而非手动 |
| 2.1.8 | 不需要旋转床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集 |
| ★2.1.9 | C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心 |
| 2.1.10 | C型臂能从多方切入无显示死角 |
| ★2.1.11 | 机架系统采用激光制导技术，机架可以在没有固定轨道或固定轴情况下按照预设轨迹在床的头侧及左右两侧精确移动 |
| 2.1.12 | C型臂有效直径(弧深)≥105cm |
| 2.1.13 | 落地臂旋转范围≥180° |
| 2.1.14 | 床旁智能手柄控制机架和床的运动 |
| 2.1.15 | 提供床旁触摸屏 |
| 2.1.16 | 在床旁触摸屏上提供血管狭窄分析软件 |
| 2.1.17 | 在床旁触摸屏上提供心室功能分析软件 |
| 2.1.18 | 落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100° |
| 2.1.19 | 落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45°° |
| 2.1.20 | 落地机架C型臂最大旋转速度：≥20°/秒，天吊机架C型臂最大旋转速度：≥30°/秒 |
| 2.1.21 | 平板及球管具有碰撞保护功能 |
| 2.1.22 | 机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动 |
| 2.1.23 | 实时数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 2.1.24 | 可由用户设置并存储机架位置：≥60种，能实施自动复位功能 |
| 2.2 | X线发生器系统 |
| 2.2.1 | 高频逆变高压发生器，最大功率≥80KW |
| 2.2.2 | 高压逆变频率≥60KHz |
| 2.2.3 | 管电压范围50-125kV |
| 2.2.4 | 最短曝光时间≤1ms |
| 2.2.5 | 全自动智能曝光控制 |
| 2.3 | 球管系统 |
| 2.3.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≤8,000转/分 |
| ★2.3.2 | 最大管电流≥1000mA |
| ★2.3.3 | 球管阳极热容量≥3.5MHU |
| 2.3.4 | 球管阳极散热功率≥6000W |
| 2.3.5 | 管套热容量≥6.9MHu |
| ★2.3.6 | 球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能 |
| 2.3.7 | 大焦点≥1.0mm |
| 2.3.8 | 中焦点≥0.6mm |
| 2.3.9 | 小焦点≤0.3mm |
| ★2.3.10 | 大焦点功率≥110kW |
| 2.3.11 | 中焦点功率≥54kW |
| 2.3.12 | 小焦点功率≥20kW |
| 2.3.13 | 球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却 |
| 2.3.14 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制 |
| 2.3.15 | 球管带0.1和0.2mm和0.3mm的铜滤过片 |
| 2.3.16 | 30分钟以上连续透视功率≥3200W |
| 2.3.17 | 10分钟最大连续透视功率≥4500W |
| 2.4 | 数字化平板探测器 |
| 2.4.1 | 采用非晶硅数字化平板探测技术 |
| ★2.4.2 | 平板采集模式DQE（0）≥79% |
| 2.4.3 | 平板透视模式DQE（0）≥77% |
| 2.4.4 | 为了满足外周介入的需要，平板有效探测面积要求边长≥40.00cmx40.00cm |
| 2.4.5 | 平板像素矩阵≥2048x2048 |
| 2.4.6 | 平板探测器为正方形，在术中不需要调整平板方向 |
| 2.4.7 | 平板密度动态范围：为了发挥平板技术对图像密度动态范围的分辨能力，系统对原始数据的处理不得低于平板本身输出的分辨能力（14Bits，16384灰阶） |
| 2.4.8 | 平板内外部结构全部为整板，非拼接板 |
| 2.4.9 | 四视野可变,在20cm的视野下仍可达到1024x1024 的采集矩阵 |
| 2.4.10 | 平板像素大小要求≥180微米且≤210微米 |
| 2.4.11 | 宽带平板，每行，每列像素均有一个独立的模数转换器 |
| 2.5 | 导管床系统 |
| 2.5.1 | 落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫 |
| 2.5.2 | 承重：≥200KG |
| ★2.5.3 | 床长（不含延长板）≥330cm |
| 2.5.4 | 床宽≥46cm |
| ★2.5.5 | 纵向移动≥170cm |
| 2.5.6 | 横向移动≥28cm |
| ★2.5.7 | 水平旋转≥±180度 |
| 2.5.8 | 垂直移动范围≥30cm |
| 2.5.9 | 床面最低高度≤80cm |
| 2.5.10 | 床面最高高度≥108cm |
| 2.5.11 | 床面移动有电动模式和手动模式 |
| 2.6 | 透视与采集 |
| 2.6.1 | 数字脉冲透视 |
| 2.6.2 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒 |
| 2.6.3 | 可进行减影透视和非减影透视 |
| 2.6.4 | 在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整 |
| 2.6.5 | 透视路图功能 |
| 2.6.6 | 提供无需透视，用DSA图像即可形成路图的功能 |
| 2.6.7 | 在透视过程中，不间断透视，就可以对路图进行百分比调整 |
| 2.6.8 | 透视末帧图像保持 |
| 2.6.9 | 在无X－Ray射线条件下，可进行视野大小的调整 |
| 2.6.10 | 透视图像存储图像数量≥450幅 |
| 2.6.11 | 透视图像存储时间≥120秒 |
| 2.6.12 | 透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行 |
| 2.6.13 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 |
| 2.6.14 | 采集矩阵：≥1024x1024，14bit |
| 2.6.15 | 心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒 |
| 2.6.16 | 外周采集模式，最大脉冲≥7.5帧/秒 |
| 2.6.17 | 具有旋转采集功能，最大角度≥200°，可用于心脏旋转采集 |
| 2.6.18 | 旋转采集可添加头足侧角度 |
| 2.6.19 | 具有下肢非步进连续血管造影功能 |
| 2.6.20 | 下肢血管造影实时减影 |
| 2.6.21 | 具有三维采集模式，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒 |
| 2.6.22 | 在所有视野下均可以进行三维采集 |
| 2.6.23 | 随机提供原厂三维质控校正摸 |
| 2.6.24 | 采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序 |
| 2.6.25 | 透视序列或采集序列缩略图多幅显示 |
| 2.6.26 | 具有透视存储序列和采集序列回放功能 |
| 2.7 | 主机系统工作站： |
| 2.7.1 | 病人登录及检索功能 |
| 2.7.2 | 主机图像处理功能 |
| 2.7.3 | 主机能够自动和手动对图像进行定标 |
| 2.7.4 | 主机长度测量及分析功能 |
| 2.7.5 | 主机血管狭窄分析功能 |
| 2.7.6 | 主机心室功能分析功能 |
| 2.7.7 | 主机具备中心线法室壁运动分析功能 |
| 2.7.8 | 提供心脏冠脉支架精显功能 |
| ★2.7.9 | 支架精显功能可自动去除Mark点之间的导丝，以更好的评估支架状况，并提供临床病例图像 |
| 2.7.10 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，12Bit，容量≥68000幅 |
| 2.7.11 | 主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19英寸 |
| 2.8 | 显示器吊架及医疗专用黑白单色图像显示器 |
| 2.8.1 | 控制室一个19英寸黑白单色医用专用图像显示器显示实时图像 |
| 2.8.2 | 操作室二个19英寸黑白单色医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像 |
| 2.8.3 | 19英寸黑白单色医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |
| 2.8.4 | 19英寸黑白单色医用专用图像显示器可视角度≥170° |
| 2.8.5 | 四监视器吊架 |
| 2.8.6 | 监视器吊架可移动至床的两侧及头足侧 |
| 2.8.7 | 监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥330° |
| 2.9 | 原厂后处理工作站 |
| ★2.9.1 | 提供原厂进口工作站，英文界面 |
| 2.9.2 | 可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换 |
| 2.9.3 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的DVD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI）,所刻光盘可在普通PC机上回放 |
| 2.9.4 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |
| 2.9.5 | 工作站胶片打印功能 |
| 2.9.6 | 工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连 |
| 2.9.7 | 工作站可浏览和处理同一厂家的CT、MR及PET的图像 |
| 2.9.8 | 对一组采集数据的蒙片图像、造影图像及减影图像可同时进行三组三维数据重建 |
| 2.9.9 | 三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预 |
| 2.9.10 | 提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能 |
| 2.9.11 | 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能（提供病例图像） |
| 2.9.12 | 提供计算机断面重建功能,重建矩阵模式≥3种，最小重建层厚≤0.2mm |
| 2.9.13 | 提供3D图像与断面图像同屏显示功能 |
| 2.9.14 | 提供3D图像与断面图像同屏联动功能 |
| 2.9.15 | 提供3D图像角度回传至主机的功能 |
| 2.9.16 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |
| 2.9.17 | 提供工作站心室功能分析功能 |
| 2.9.18 | 提供工作站中心线法室壁运动分析功能 |
| 2.9.19 | 下肢血管造影采集完成后，无需要干预即可在工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像 |
| 2.9.20 | 工作站内存≥32GB |
| 2.9.21 | 工作站硬盘≥1TB |
| 2.9.22 | 工作站CPU为Intel Xeon CPU，主频≥3GHz |
| 2.9.23 | 工作站CPU为双CPU四核心 |
| 2.9.24 | 工作站彩色液晶显示器2台，≥19英寸 |
| 2.9.25 | 提供标准DICOM3.0接口 |
| 2.10 | 高级临床应用 |
| 2.10.1 | 多源影像融合功能 |
| 2.10.1.1 | 多源影像融合技术专门用于多源影像设备图像的融合处理。对来自计算机断层成像 (CT)、磁共振 (MR)、正电子发射断层 (PET) 或单光子发射计算机断层 (SPECT)和 数字平板血管造影 (XA) 成像设备的体积数据影像和2D实时透视影像进行精确融合显示。以支持在复杂介入治疗过程中的立体组织解剖结构的显示，以及有助于导丝、导管等介入器械的术中定位和引导。通过整合CT、MR、PET等影像设备的成像优势优化手术流程、降低复杂手术难度、提高手术效率。 |
| 2.10.1.2 | 血管机可以直接融合GE、Siemens、Philips等厂家的CT图像 |
| 2.10.1.3 | 血管机可以直接融合GE、Siemens、Philips等厂家的MR图像 |
| 2.10.1.4 | 血管机可以直接融合GE、Siemens、Philips等厂家的PET图像 |
| 2.10.1.5 | 血管机2D实时透视影像可以直接和血管机3D或C臂CT的三维影像直接融合，无需额外注册 |
| 2.10.1.6 | 血管机2D实时透视影像通过骨性标记直接与CT、MR、PET等3D影像融合 |
| 2.10.1.7 | 三维路径导航图像在手术中随着C形臂角度、机架旋转、SID距离、视野和床的高度或纵向横向位置变化而实时联动，全程提供精确影像定位。 |
| 2.10.2 | 具有血流灌注分析功能 |
| 2.10.2.1 | 三维路径导航中，无需旋转机架情况下，3D血管图像能够一键式切换显示正面血管解剖结构影像和背面血管解剖结构影像 |
| 2.10.2.2 | 能够同步实现三维血管模型、三维血管轮廓模型、三维钙化斑块、三维血管中心线、三维Mark点、背景减影等与二维实时透视/路径图影像以多种形态精确融合显示，并且根据实际临床要求自由切换显示，精准引导医生超选和定位（视频为证） |
| 2.10.3 | 具有肿瘤滋养血管自动识别和提取功能 |
| 2.10.3.1 | 能在3D/3DCT断面图像上自动识别和提取出肿瘤滋养血管同时锁定肿瘤病灶，以不同颜色显示多支滋养血管，帮助医生整体评估肿瘤供血情况 |
| 2.10.3.2 | 肿瘤滋养血管自动识别和提取功能具有SCI文献佐证，并有单独FDA认证 |
| 2.10.3.3 | 具有肿瘤血管三维路径导航功能：提取的肿瘤滋养血管三维图像与血管机二维实时透视/二维路径图像/二维采集图像进行动态融合显示，用于实时引导超选滋养血管 |
| 2.10.3.4 | 能够以字符或数字来标记多支肿瘤滋养血管，且在三维路径引导中能够自由切换显示任意一支肿瘤滋养血管，实时引导医生超选和栓塞治疗（视频为证） |
| 2.10.3.5 | 肿瘤滋养血管三维路径导航能实时跟随C臂机架、导管床、视野变化等同步变化 |
| 2.10.3.6 | 肿瘤滋养血管三维路径导航的图像阈值可实时调节 |
| 2.10.4 | 具有三维穿刺路径导航功能 |
| 2.10.4.1 | 可在任意断面、3DVR、3DMIP窗口预先设定≥10条穿刺路径，并能够自动显示穿刺角度和深度数据 |
| 2.10.4.2 | 三维穿刺路径导航的虚拟穿刺轨迹和骨性结构能够实时跟随C臂机架旋转、视野大小以及导管床运动而同步变化 |
| 2.10.4.3 | 三维穿刺路径导航能够实现双向同步配准（Bi-View），同时提供两个机架角度用于3D/CT图像与实时透视影像精确融合（视频为证） |
| 2.10.4.4 | 三维穿刺路径导航在实时透视引导下通过“牛眼征”角度和进针角度实时引导穿刺针依循虚拟路径从皮肤进针点到达靶位置 |
| 2.10.4.5 | 三维穿刺路径导航的“牛眼征”角度和进针角度能够一键式切换，C臂机架实时同步跟踪角度变化 |
| 2.10.5 | 具有大血管介入治疗辅助功能(EVAR助手） |
| 2.10.5.1 | 具有大血管三维路径导航功能 |
| 2.10.5.2 | EVAR高级测量分析软件：一键自动提取血管和骨骼影像，一键完成主动脉及重要分支血管轮廓模型绘制，一键完成EVAR关键解剖学参数的测量分析，并且自动生成一份完整的包括所有测量结果的EVAR手术计划报告，用于帮助医生确定支架尺寸、植入计划等（图片/视频为证） |
| 2.10.5.3 | 无需术前进行血管机3D采集，可直接将各厂家CTA/MRA三维血管图像与血管机二维透视图像进行融合显示，实时同步引导大血管介入治疗（视频为证） |
| 2.10.5.4 | 能够实现CT/MR的三维骨性结构与二维实时透视图像的双向同步配准（Bi-View），同时提供两个机架角度用于三维血管图像与二维透视影像的精准融合（视频为证） |
| 2.10.5.5 | 能够同步实现三维血管模型、三维血管轮廓模型、三维钙化斑块、三维血管中心线、三维Mark点、背景减影等与二维实时透视/路径图影像以多种形态精确融合显示，并且根据实际临床要求自由切换显示，精准引导医生超选和定位（视频为证） |
| 2.10.5.6 | 大血管三维路径导航与二维透视/采集图像进行自动注册或手动注册，实时跟随C臂机架旋转、视野大小以及导管床运动而同步变化 |
| 2.10.5.7 | 能在工作站上对CTA/MRA数据进行血管狭窄测量分析和钙化斑块分析，为选择合适入路提供参考 |
| 2.10.5.8 | 大血管三维路径导航的三维图像背景和透明度实时可调 |
| 2.10.6 | 多模态影像融合功能 |
| 2.10.6.1 | 多模态影像融合功能包括三项融合技术：多源影像融合、多容积影像融合、多形态影像融合 |
| 2.10.6.2 | 多源影像融合技术是针对来自CT、MR、PET及血管机3D(XA) 等不同影像设备的体积数据与血管机二维实时透视影像进行融合处理显示。整合多科室多设备(XA、CT、MR等)影像的优势，简化手术流程、降低复杂手术难度。且CT/MR/PET等影像不局限于GE设备，其他品牌/厂家的影像可以直接用来融合显示 |
| 2.10.6.3 | 多容积影像融合技术将不同血管、骨骼、支架、胶体、瘤夹、异物等进行精确融合显示（最多可以融合20多个容积），综合评估血流情况、弹簧圈/液态胶体栓塞效果、植入支架展开形态和贴壁情况以及外科夹闭效果和瘤夹位置等 |
| 2.10.6.4 | 多形态影像融合技术主要体现在术中能够同步实现三维血管模型、血管轮廓模型、钙化斑块、血管中心线、三维标记点、背景减影等与二维实时透视/路径图影像以多种形态精确融合显示，精确引导医生手术。 |
| 2.10.7 | 具有下肢血管CTO介入治疗助手 |
| 2.10.7.1 | 术前CTA图像自动提取血管、骨骼、钙化斑块影像，自动规划血管中心线，重现闭塞血管解剖结构，多模态影像融合显示 |
| 2.10.7.2 | 术中血管中心线和钙化斑块影像能够实现双向同步配准（Bi-View），同时提供两个机架角度用于三维图像与二维透视影像的精准融合（视频为证） |
| 2.10.7.3 | 术中能够同步实现三维血管模型、三维钙化斑块、三维血管中心线影像与二维实时透视影像以多种形态精确融合显示，并且根据实际临床要求自由切换显示，精准引导导丝入路和支架的定位和释放（视频为证） |
| 2.11 | 其它 |
| 2.11.1 | 提供远程维修接口 |
| 2.11.2 | 相机数字化接口 |
| 2.11.3 | 高压注射器接口 |
| 2.11.4 | 对讲系统 |
| 2.11.5 | 提供悬吊式检查灯 |
| 2.11.6 | 提供红外遥控器两个 |
| 2.11.7 | 提供头托一个 |
| 2.12 | 射线防护 |
| 2.12.1 | 设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准 |
| 2.12.2 | 具有床旁剂量控制≥2挡 |
| 2.12.3 | 床旁射线防护帘 |
| 2.12.4 | 悬吊式射线防护屏 |
| 2.12.5 | 遮光器位置可自动或手动调整 |
| 2.12.6 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |
| 2.12.7 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 2.12.8 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 2.12.9 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |
| 2.12.10 | 可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关或控制按钮 |
| 2.12.11 | 可以提供DICOM格式的剂量报告,并且通过CD/DVD/USB以PDF格式输出 |
| ★2.12.12 | 各家须提供最新低剂量技术平台：西门子提供ARTIS Pheno CLEAR & CARE平台，飞利浦提供UNIQ Clarity平台，GE提供IGS平台 |
| 3 | 技术服务及质量保证: |
| 3.1 | 供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。设备质量保证期为12个月，在保质期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后24小时响应，48小时内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担 |
| 3.2 | 供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次 |
| 3.3 | 提供中文操作手册 |
| 3.4 | 在中国有维修中心及零配件保税库 |
| 3.5 | 保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修 |
| 3.6 | 在保质期以后，卖方应提供备件和维修服务 |
| 3.7 | 国内有800免费电话维修系统，提供800免费电话号码 |