乳腺机数字化技术参数

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | （技术参数要求可按此格式另附表，备注栏内可以标注“*”用以表明该项技术参数要求是否为重要技术参数。） |
| *2 | 投标产品具备中国环境标志产品认证 （需提供中国环境标志产品认证证书） |
| *3 | 一体化设计，通过采集工作站软件设置高压参数 |
| 4 | 平板探测器 |
| 4.1 | 探测器结构：非晶硅/碘化铯 |
| *4.2 | 成像范围：≥ 24×30CM |
| 4.3 | 像素尺寸：≤85µm |
| 4.4 | 空间分辨率：≥6.3 LP/mm |
| 4.5 | 像素矩阵：≥3500×2800 |
| 4.6 | 动态范围：≥15.6b i t |
| 4.7 | MTF：≥65@31p/mm |
| 4.8 | 图像输出： Giga Ethernet |
| 4.9 | 图像预览时间：≤7S |
| 5 | X线高频高压发生器 |
| *5.1 | 最大功率≥5KW |
| *5.2 | 采用灰度检测实现自动曝光（AEC）控制功能 ,要求提供证明材料 |
| *5.3 | 支持曝光选择模式（剂量优先HQ/SQ、对比度优先HQ/SQ及标准模式HQ/SQ） |
| 6 | DMOC（商用主机，操作台软件） |
| 6.1 | C P U 型号： Intel core i7 |
| 6.2 | 内存：8G |
| 6.3 | 硬盘：500G |
| 6.4 | 显示器分辨率：≥1920X1080 |
| 6.5 | 原厂软件，支持中英文界面； |
| 6.6 | 病人信息获取：本地录入、 worklist; |
| 6.7 | 支持同时发送到多个影像工作站或者影像服务器； |
| 6.8 | 支持同时输出到一个多或者多个打印机； |
| 6.9 | 自动调用优化的图像处理参数； |
| 6.10 | 支持裁减； |
| 6.11 | 支持加入标记； |
| 6.12 | 图像的旋转与镜像； |
| 6.13 | 允许本地病人图像重新打印或发送； |
| 6.14 | 影像二维码：支持通过影像二维码分享及转发影像数据功能。 |
| *6.15 | 具备图像散射修正功能(要求提供证明材料) |