多导睡眠测量仪技术参数

一、主机配置要求

1、 Windows 10或者win7操作系统

2、CPU：英特尔i5处理器（ ≥3.2GHz）、内存：≥8G、硬盘：≥1T、光盘驱动器：DVD-R/W、 ≥21寸液晶显示器、打印机：黑白激光

二、放大器技术要求

★1、通道数：≥80。脑电（≥32通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、RBD分析、REM密度分析、FFT分析、口鼻气流、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光。可扩展通道：呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统、PTT（血压监测）、压力滴定等的监测。

2、放大器及头盒采用一体化设计，总重量≤800g

3、采用直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小。

★4、单通道采样率≥16000HZ；存储频率≥4000HZ（可调） 。

- ★5、采用高精度≥24bit，

6、噪音≤ 1.8μVpp

★7、采用POE网线供电并实时传输数据，也可实现无线实时传输功能。

8、具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。

9、内置体积扫描呼吸感应式胸腹绑带（RIP），信号更准确。

10、共模抑制比：≥105dB

三、脑电监测技术要求

★1、具备尖波、棘波、大慢波、尖慢波等脑电分析工具。

★2、二维3D脑地形图、频谱分析等。

3、中文软件操作界面EEG脑电分析软件。

★4、超低EEG频率采集（0.02-0.2HZ）,超高EEG频率（400-8000HZ）

5、具有国际公认的persyst尖波(spike)和癫痫(seizure)检测软件.

6、完整的脑地形图功能，选择振幅、频谱、或相干地形图，标准2D和3D频谱分析

功能。

- 提供多种报告生成和临床表示工具，所有数据资料可保存在任意的存储器中，并

- 且可在任意一台没有安装读图软件的电脑上回放，编辑。可任意更改导联、滤波等

- 参数。

8、内置阻抗测试按钮，具备阻抗测试灯提示，医生无需回监测室点击软件查看。

四、睡眠监测技术要求

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2、软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式。

3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，同步分析，确保信号互补干扰，可以三坪显示。

4、专业强大的PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。

6、采用开放式通道设置，通道扩展性强，可任意增加信号导联，使采集的信号得到正确的分析。

★7、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

8、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

★9、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

10、具有 ≥128个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

11、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

12、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力变化；直观分析低通气和呼吸暂停。

13、具备教学软件。实现同一病例多人次分析数据对比。

14、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。

★15、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

- 可分析其他睡眠厂家的数据。数据可输出多种格式标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。

五：视频技术要求

红外高清IP网络数字视频，采用MPEG-4压缩方式，提供双窗口（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑。