神经磁刺激器技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 重复经颅磁刺激器主机： |
| 1.1 | 最大输出刺激脉冲频率（无论是内触发还是外触发）≥40Hz； |
| 1.2 | 输出刺激频率可调节； |
| ★1.3 | 输出脉冲频率误差≤±3%；（以CFDA注册证或检测报告为准，须提供CFDA注册证或检测报告相关页） |
| ★1.4 | 输出刺激信号的单边最大磁场强度：≥4.25T(特斯拉)；（以CFDA注册证或检测报告为准，须提供CFDA注册证或检测报告相关页） |
| 1.5 | 输出强度误差范围：≤±5%； |
| ★1.6 | 输出脉冲宽度：≤300us； |
| 1.7 | 须具备并提供：FDA、CE、CFDA认证； |
| 2 | 磁刺激器控制装置： |
| 2.1 | 采用触摸屏式工业级单片机电脑控制，拒绝外挂PC式，触摸屏显示与人机交互操作系统； |
| 2.2 | 控制器触屏尺寸：≥10英寸； |
| 2.3 | 控制器内置磁刺激专用软件； |
| 2.4 | 控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示两个独立的窗口，同步呈现两个MEP信号； |
| 2.5 | 控制器屏幕上实时显示线圈规格、线圈温度； |
| 2.6 | 在控制器屏幕上以20级梯度趋势图方式实时呈现显示线圈温度；（需提供图文说明） |
| 2.7 | 线圈温度可控制保护功能，线圈温度允许值：41度，当线圈表面温度达到或超过41度时，系统自动停机保护； |
| 3 | 磁刺激器软件： |
| 3.1 | 在控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态； |
| 3.2 | 持续超过10分钟未触发系统将自动卸载保护； |
| 3.3 | 刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、丛刺激（TBS）脉冲、以及自由组合刺激模式； |
| 4 | 磁刺激器线圈： |
| 4.1 | 规格：8字形双线圈，每圈直径70mm； |
| ★4.2 | 冷却降温方式：主动、动态非液体冷却，拒绝被动冷却或静态冷却方式、拒绝液体冷却方式； |
| ★5 | 运动阈值（MEP）采集放大器,通道数：≥2通道，可在磁刺激控制器屏幕上同步展现两个窗口显示两个部位的MEP信号； |
| 6 | 分体式模块化架构： |
| 6.1 | 磁刺激主机、控制器、储能单元为模块化分体式结构，便于单独更换和升级；（需提供图文说明） |
| 6.2 | 独立线圈支架带脚轮可移动； |
| 6.3 | 数据交换存储卡，可插拔； |
| 7 | 近五年内使用该投标货物同型号设备完成的研究并发表的国际SCI科研论文不少于10篇，论文内容须明确体现所使用设备品牌及型号。要求英文原文摘要（至少需论文首页及体现所使用设备品牌、型号的内容页），以备需时招标现场网上查验。 |