高端麻醉机技术参数

- 设备名称：高端麻醉机

- 数量： 1台

- 认证：CFDA，CE和FDA三项认证

4、技术规格：

  - 工作条件及基本配件

4.1.1工作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

4.1.2电源：220V-240V，50/60Hz

4.1.3标配锂电池；断电工作时间≥90分钟（全新电池，标准工作状态）

4.1.4具有RJ45接口、USB接口、RS232接口等连接功能

4.1.5适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

  - 气源

4.2.1  标配氧气、空气、笑气三气源

    - 具备笑气、氧气保护装置，保证氧笑混合气体任何流量下氧浓度不低于25%

    - 快速充氧范围35 - 50 L/min (范围越小越精确)

  - 流量计

4.3.1★全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量，支持旋钮操作，支持适宜流量麻醉指示工具，适合低流量麻醉

4.3.2具备氧气空气机械后备流量计

4.3.3具备氧气空气辅助吸氧流量计

4.4挥发罐

4.4.1标配1个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿

4.4.2标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个挥发罐位

4.4.3挥发罐首次加药量360ml，二次加药量300ml。(避免多次重复加药)

5呼吸回路

4.5.1回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

4.5.2具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

  - 呼吸机

4.6.1上升式风箱或电动电控呼吸机，全中文操作和显示

4.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气，可选配SIMV-VG，CPAP/PS

4.6.3潮气量范围：容量控制：20ml-1400ml；压力控制：5ml-1400ml

4.6.4吸气压力设置范围： 5 cmH2O -70 cmH2O

4.6.5呼吸频率：4-100 次/分钟

4.6.6吸呼比：4:1到1:8

4.6.7压力限制范围：10到 100 cmH2 O

4.6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

4.6.9吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

4.6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

4.6.11可选肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具。

  - 数字、波形监测，报警和自检

★4.7.1主机屏幕一体化设计（不接受外接显示屏）且屏幕不小于15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形和呼吸环图

4.7.3内置三个或以上插件槽，可直接热插拔插件

4.7.4智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

4.8 麻醉用心电监护仪，具备心电、心率、血氧饱和度、脉率、无创血压和有创血压等监护功能，配齐袖带、有创压传感器，氧饱和探头和各种连接线。

5、售后服务

5.1  质保期≥ 1 年（提供厂家保修承诺）。

5.2 在质保期内每年由维修工程师提供至少2-4次的上门维护保养工作。

5.3中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。

5.4维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级。

5.5一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式（如果没有在郑州常驻，也要提供维修站名称和联系人及联系方式）。

5.6提供设备附件及各类配件详细报价清单。