彩色多普勒超声诊断系统技术要求和规格

- 设备名称：超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：一套

- 交货期：三个月

- 设备用途：

超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。

- 主要技术规格及系统概述：

5.1主机系统性能概括

5.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸， 自发光OLED显示器，分辨率1920*1080P，

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度

5.1.3 全数字化彩色超声诊断系统主机

5.1.4 InTune宽频可变频成像技术

5.1.5 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件

5.1.6 具有自动余辉调节技术，随检查需要自动调整，无需手动调节

5.1.7 具有自动闪烁伪像抑制技术，自动消除运动造成的彩色伪像，提高彩色显示分辨率

5.1.8  M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）

5.1.9 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式

5.1.10 自动频谱优化技术，冻结时即可自动优化 频谱为最佳，无需任何操作，全自动完成

5.1.11 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图

5.1.12 具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式

5.1.13 具备电影回放及剪辑功能

5.1.14 具备高分辨率局部图像放大功能

5.1.15 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

5.1.16 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容

5.1.17 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头

5.1.18 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率。

*5.1.19 具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持多级可调（附图证明）。

5.1.20  探头表面采用特殊材料，有效增强抓握力，减小手持探头力度，降低操作人员运动损伤；探头前端采用特殊晶体材料有效降低热效应，提高图像质量，延长探头使用寿命

*5.1.21 主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式，加热更均匀；

2）加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

5.1.22 具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示4幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。

*5.1.23 探头手柄部分内置感应装置，连续敲击2次，即可切换探头，无需在触摸屏上切换，方便使用；

*5.1.24 要求所投机型为2019年以后推出最新机型（以CFDA注册证书为准），并具备持续升级能力。

5.2先进成像技术

5.2.1 超宽视野成像技术：扩展成像视野，角度可达360度，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，支持旋转、缩放及平移功能

5.2.2  超声造影成像技术：具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式，实时超声造影及爆破成像技术，造影剂有效显示时间≥8分钟，支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头应用

5.2.3  提供助力式弹性成像技术，依赖患者呼吸或血管博得成像，无需手动加压。并具有半定量技术

*5.2.4 具有点式剪切波成像技术，定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段，测量结果以M/S、KPa值两种显示参数。有效检查深度≥14cm。（提供图片证明）。支持相控阵、凸阵、线阵探头。

*5.2.5 具备二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值，具有速度、位移、质量等多种质控模式，支持腹部、高频探头。测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。

5.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长、角度等；

5.3.2 产科测量：可自动测量头臀径、双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等多个胎儿生长发育指标；

5.3.3 成人心脏及胎儿心脏测量功能；

5.3.4 外周血管、颅脑血管及腹部血管测量与分析；

5.3.5 多普勒血流测量与分析（包含自动多普勒频谱分析计算功能）；

5.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

5.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。

5.4.2 硬盘容量≥1TB

5.4.5 USB接口≥6个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输；

5.4.5 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换；

5.5输入/输出信号

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

5.5.2 输出： DP 高清输出

5.6连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

- 技术参数及要求：

6.1系统通用功能

6.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸OLED自发光显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。

*6.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，触摸屏角度可调，以适应不同光线。可调角度≥20度

6.1.3 操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转。高度可调范围≥20cm，左右旋转角度≥90度。

6.1.4 探头接口选择≥4种，均为无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术

6.1.5 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm（附图）

6.1.6 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.1.7 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

6.2探头规格

6.2.1 频率：宽频、多频可变频成像探头，频率范围可调

6.2.2 二维、彩色、频谱多普勒及谐波可独立调节

6.2.3 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵

6.2.4 相控阵穿刺探头具有全模式：二维、彩色及多普勒，支持穿刺引导线功能，且支持弹性、造影功能

*6.2.4 探头材质要求为单晶体，频率：

腹部凸阵探头：1.0-5.0MHz

高频线阵探头：3.0-10.0MHz

相控阵心脏探头：1.1-4.5MHz

6.2.6 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

6.2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

6.3二维灰阶显像主要参数

6.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512

6.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D ≥14 bit。

6.3.3 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

6.3.4 二维图像增益调节 -20—+20 dB

6.3.5 可视动态范围：10-80 dB

6.3.6 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，30秒，并能进行测量和计算

6.3.7 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频

6.4频谱多普勒

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

高脉冲重复频率 HPRF

6.4.3 频谱多普勒：可选中心频率≥3个

6.4.4 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW

B/CDE/PW、B/CDV/CW

6.4.5 频谱多普勒取样容积：0.1- 2.0cm，多级可调

6.4.6 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度 ≥7.5 m/s

CWD血流速度 ≥ 10 m/s

6.4.7 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

6.4.8 零位移动≥8级

6.4.9 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

6.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5彩色多普勒

6.5.1 显示方式：能量显示（CDE）、速度显示（CDV）、方差显示、速度方差显示

6.5.2 彩色增强功能：	彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

6.5.3 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

6.5.4 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 显示角度调整：-20°— +20°（线阵探头）

6.6超声功率输出调节

6.6.1 B/M、PWD、D

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7记录装置

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

6.7.2 主机硬盘容量≥1T

6.7.3 USB接口≥6个

6.8 技术手册：中文操作手册

- 七 售后服务要求

7.1设备安装地点：医院；

7.2安装验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

*7.3设备验收合格后，免费保修2年。 要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺；

*7.4开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求4小时内响应，24小时形成解决方案；

7.5投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员；

7.6维修响应时间≤24小时；提供保修内巡视保养措施；

6.7现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

7.8集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训；

7.9 提供全国免费售后服务电话。

7.10 支持系统升级

- 八 相关配件（由用户指定品牌、型号）

- 8.1激光打印机一台

- 8.2不间断稳压电源（UPS）一台

- 8.3超声工作站及相关软件（与超声科现用工作站软件相同）

- 8.4电脑桌、椅一套