- 设备名称：原装进口超高端彩色多普勒超声诊断系统

- 数量：一套

- 交货期：三个月

- 设备用途说明：

4.1 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿、男性生殖、妇产、新生儿、小儿、心血管、小器官、肌肉骨骼、神经、颅脑血管、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作；

4.2 系统平台需具备叠波采集分析能力，能够同时应用多种波进行实时成像，并具备全原始射频数据采集、存储、分析能力；具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展全新临床应用的需求。

4.3 该设备的功能须为世界领先水平，具有开展腹部、妇产科、肌骨、外周血管、小器官、腔内、造影介入等新技术的能力，该设备为各厂家最新最高端机型（或 设备平台为近2年内最新开发平台）。

- 主要技术规格及系统概述

5.1 主机成像系统：

5.1.1高分辨率纯平超清液晶显示器≥21英寸，超宽可视角度，水平和垂直均≥170°，无闪烁。

5.1.2 操作面板具备≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，智能跟踪式菜单。

*5.1.3 操作面板具备智能触控环，可与背光轨迹球配合，通过滑动触控调节取样框大小、选择菜单、旋转图像等，有效减少操作频次；

5.1.4 最新全通道发射接收平台，突破通道数限制，信息运算速度明显提升。

5.1.5 软硬件复合的数字化声束形成技术。

*5.1.6 极速采集信息技术，后台原始数据采集帧频≥16000Hz。（附：原厂Date Sheet）

5.1.7超宽频带组织谐波成像技术，增强细微结构分辨力。

5.1.8超宽频带彩色多普勒血流成像技术，有效提高血流检测敏感性。

5.1.9数字化频谱多普勒显示和分析单元。

5.1.10组织多普勒测量单元。

5.1.11灰阶图像、彩色多普勒、频谱多普勒实时二同步。

5.1.12梯形拓展成像技术，加宽成像视野范围。

5.1.13超级空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, ≥9线偏转，减少伪像，提高边界显示能力。

5.1.14 高清晰成像技术，有效减少斑点噪声、提高信噪比，≥6档可视可调。

5.1.15 灰阶图像脉冲重复频率校正技术，有效减弱近场多重反射伪像，提高对比度。

5.1.16系统自动一键优化技术，同时支持灰阶、频谱多普勒模式。

5.1.17 内置DICOM 3.0标准输出接口。

5.1.18 内置一体化超声工作站。

*5.1.19 要求所投机型为生产厂家最高档机型，2019年推出最新机型（以CFDA证书为准）并具备持续升级能力。

5.2 先进成像技术：

5.2.1高分辨率超声造影成像技术

*1）针对不同主流造影剂类型（SonoVue及Sonazoid）有特定的造影谐波成像预设置可供选择（无需装机后设置），一键切换；

2）造影剂谐波双幅显示和单幅显示可选；

3）造影剂成像连续存储时间≥5分钟；

4）匹配造影成像技术，通过对发射脉冲频带及能量的精确控制，使脉冲最佳的匹配造影剂微泡的非曲线性响应，从而获得纯净、丰富的、超强的造影剂回波信号。

5.2.2 多通道血流定量技术

1）全新的血流多普勒技术可在冻结或回顾状态下，在冻结的彩色血流图像上添加取样容积，进行血流频谱取样检测并显示；

*2）高速采集和显示技术，彩色多普勒显示帧频≥199Hz（附图说明）；

* 3）支持同屏同时显示≥3条血流频谱图像（附图说明）；

4）支持多条血流频谱分别独立调节参数和测量，支持回顾性频谱调节设置；

5）支持同屏同时显示4个血流时相图，包括动态血流图、收缩期峰值图、平均流速图和最高流速图（附图说明）。

5.2.3 超敏感微细血流显像技术

1）基于极速成像技术，高敏感采集微细血流信号，无需注射造影剂，可显示微细低速血流信号；

2）微细血流显示方式：方向模式、能量模式、速度模式、HD高清模式、RT实时模式等，其中方向模式可用颜色显示微细血流方向（附图说明）；

3）微细血流显示和测量量程可视可调。

*4）高敏感性，且显示帧频可最高可≥190Hz （附图说明）；

5）可进行微细血流频谱定量测量；

6）微细血流模式下支持独立变频、可视可调。

5.2.5 穿刺介入支持技术

1）穿刺针增强技术，利用系统声束偏转对穿刺针进行增强显示，≥3档可调，可依据穿刺针进入方向调节增强模式，提高困难病人操作成功率；

2）可选择专用穿刺模式，此模式下关闭自动冻结功能，保证穿刺介入长时间操作不中断；

3）支持常规穿刺引导线功能；

*4）无须增加外设磁场或者对穿刺针进行特殊处理，即可随穿刺针进入角度变化实时更新穿刺引导线；引导线角度可视，精确到±0.25度（附图说明）；

*5）穿刺针增强范围14-25G多档可选；

6）穿刺针实时增强的同时，灰阶图像时间和空间分辨率不受损失，保证穿刺介入的顺畅进行；

7）可选择穿刺针增强模式，显示图≥7种；

5.2.6 组织硬度定量测量

*1）组织硬度定量测量工具具备多种测量模式可选，可同时显示组织杨氏模量/剪切波速度值，并分别显示最大值、最小值、标准差、平均值、中位数、比值、直径、深度、面积等多达20个参数。

2）硬度测量可选择固定形状或自定义描记，更适合人体病变不同类型

*3）硬度测量深度可视可调，其中最大测量深度>13cm（附图说明），硬度图最高帧频>12帧

5.2.7 双幅对比成像技术

*1）多模式双幅对比，支持灰阶与彩色血流（CFI、CPI、dCPI）、剪切波成像、超微细血流显像等各种模式的双幅对比显示；

2）支持横跨两幅对比图像进行测量；

3）支持上下、左右多种图像排布模式。

5.2.8 血管内中膜自动测量分析技术

1）无需手动测量，系统自动测量血管内中膜厚度；

2）取样框大小可调、旋转，适应动脉壁长度和角度；

3）具备FIT匹配度质控指标，能够帮助医生定量判定测值的准确度和可靠性

5.3图像存储（电影）回放及病案管理：

5.3.1 主机硬盘≥1T（1024G）；DVD／CD／USB存储；电影回放重现≥5000帧；

5.3.2 超高清视频输出功能，输出分辨率≥1920×1080。

5.3.3 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.3.4 测量数据输出支持Excel格式，支持文字报告输出。

5.3.5 在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，存储图像可直接转换成普通PC可以直接读取的格式。

5.4 联通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

六 探头规格

6.1.1所有探头均为超宽频带技术，同时支持超宽频带基波和谐波成像，明显提高穿透性和全场图像的空间分辨率、对比分辨率和细微分辨率。一把探头同时实现多个探头的检查要求，更全面覆盖各种检查需求，而不需要频繁切换探头。，最高可支持频率≥20MHz，从1MHz到20MHz；（标配三把探头）

6.1.2 二维、彩色、多普勒、剪切波成像均可独立变频；

6.1.3 腹部凸阵探头：成像频率范围：1.0-6.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3

小器官高频线阵探头：成像频率范围：4.0-15.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3

心脏相控阵探头：成像频率范围：1.0-5.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3

腔内探头：成像频率范围：3.0-12.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3

血管中低频线阵探头：成像频率范围：2.0-10.0MHz，基波成像和谐波成像均可变频，变频个数分别≥3

6.1.4 探头视野≥100度，扫描深度≥35cm；

6.1.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。

*6.1.6 所有配备探头均支持实时剪切波弹性成像，均能够进行杨氏模量值（单位：千帕 kPa或速度m/s）的定量显示和测量

6.2二维灰阶成像主要参数：

6.2.1全通道超声成像系统

6.2.2发射声束聚焦：发射≥8段；

6.2.3扫描线：每帧线密度≥330超声线；

6.2.4回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，回放速度可调；

6.2.5可通过智能触摸屏完成TGC点触式手动调节，≥11级分段调节；支持对冻结状态和存储、回放状态的图像进行TGC调节；（附图说明）

6.2.6 聚焦区域3、聚焦位置8、图像预置12种；

6.3.7空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准；

6.2.8超高清数字图像放大功能，全原始数据采集，≥300%放大条件下，无任何像素损失和图像变形，同时支持局部放大和整体放大；

6.2.9体标设置，可同时支持按键操作和触摸屏操作，并支持在触摸屏随意点画任意大小和方向的探头标记（附图说明）。

6.2.10二维灰阶成像  256 灰阶。

6.3 频谱多普勒：

6.3.1方式：脉冲波多普勒（PWD）

高脉冲重复频率（FPRF）

6.3.2显示方式：B/D、B/C/D、B/CFI、B/CPI、B/CFI/PW、B/CPI/PW、D；

6.3.3最大测量速度≥14.0m/s；最低测量速度2mm/s（附图）；

6.3.4频谱显示具有实时自动包络、智能化显示和测量功能；

6.3.5 PW成像优化技术，提供清晰频谱图像，并支持冻结状态下或存储回放下调节频谱增益；

6.3.6电影回放时间：≥35秒；

6.3.7零位移动：≥8级

6.3.8取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm；分级可调

6.3.9滤波器：高\中\低三种，分级选择

6.3.10线阵、凸阵、腔内探头均支持高PRF频谱多普勒模式

6.3.11显示控制：反转显示(左/右、上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展

6.4 彩色多普勒：

6.4.1显示方式：能量显示、速度显示、方向性能量显示；

6.4.2二维/频谱/彩色血流成像双同步；

6.4.3二维和彩色频谱多普勒可独立变频；

6.4.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

6.4.5显示控制：零位移动分级可调、二维与彩色比较；

6.4.6彩色多普勒与灰阶成像可自动独立改变聚焦位置。

6.5 实时剪切波成像：

6.5.1显示方式：实时剪切波成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下、左右、单幅或叠加模式等；实时成像过程中支持灰阶图像参数独立调节；

6.5.2 高分辨实时剪切波成像模式，空间分辨率≤1mm；取样框大小可调；

*6.5.3具备Stability Index剪切波图像SI质控参数，定量评价测量数据可靠性（附图说明）

6.5.4可放置多个定量测量杨氏模量值（kPa）的感兴趣区，感兴趣区数量≥30个，且每个感兴趣区大小可独立调节，可调范围：1mm-30mm，并可根据病灶形态进行任意形状描记（附图说明）；

6.5.5可选择使用杨氏模量值（kPa）或剪切波速度（m/s）单独或同时显示；定量测量范围：0-800kPa或0-16.3m/s（附图说明）

*6.5.6所有可配探头均支持实时剪切波成像模式；

6.5.7二维和实时剪切波成像可独立变频，剪切波模式下支持高穿透／标准／高分辨三种频率模式可选；

*6.5.8实时剪切波弹性成像显示帧频≥10Hz （附图说明）

6.5.9实时剪切波图像参数可独立调节：显示模式≥6种；余晖≥4级；空间平滑≥9级；透明度 0-100%，可视可调；

*6.5.11剪切波成像定量分析结果以kPa或m/s为单位，定量计算可同时显示最大值、最小值、平均值、标准差、比值、取样框直径、取样深度、取样面积等20个参数。（附图）

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、彩色多普勒；

6.6.2输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI或JPEG等PC通用格式储存；

6.7.2主机硬盘容量≥1T（1024GB）；

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储；

6.7.4 USB接口4个，用于图像传输。

6.8 技术手册：中文操作手册

6.9上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明，不满足扣4分。

- 售后服务要求

6.1设备安装地点：医院；

6.2安装验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

*6.3设备验收合格后，免费保修2年。 要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺；

6.4开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求4小时内响应，24小时形成解决方案；

7.5投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员；

6.6维修响应时间≤24小时；提供保修内巡视保养措施；

6.7现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

6.8集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训；

6.9 提供全国免费售后服务电话。

6.10 支持系统升级

- 七 相关配件（由用户指定品牌、型号）

- 7.1激光打印机一台

- 7.2不间断稳压电源（UPS）一台

- 7.3超声工作站及相关软件（与超声科现用工作站软件相同）

- 7.4电脑桌、椅一套