郑州大学第二附属医院高等级一病区提升工程设备采购项目

技术参数

- 老年认知功能评估康复系统

- 老年综合评估系统

- 支持多种评估场景应用，评估采集端需支持：安卓手机、苹果手机、平板电脑，PC电脑等；

- ★支持老年综合评估医联体模式，支持医联体上线及之间的机构管理，数据共享和规范标准化管理。

- 可根据角色进行数据权限范围控制，包括：本人评估、科室评估、医院评估等。

- ★评估指标内容丰富并科学合理，包括但不限于日常生活能力、移动/平衡能力、理解/交流能力、谵妄、抑郁、焦虑、吞咽障碍、营养不良、肌少症、衰弱、跌倒、尿失禁、压疮疼痛、睡眠、经济状况、社会支持、居家环境、预立意愿等。

- 具备身份证拍照识别功能，并自动提取相关信息，以及其他关键字索引功能。

- 具备指标内数据自动校验、计算以及根据逻辑控制项隐藏、置灰、跳转的功能。

- 具备远程会诊模块，可进行完整的申请、审核、会诊资料流转、远程视频会诊、会诊结论填写，费用结算等流程；

- 需具备评估数据在线统计分析，也可支持数据需脱敏后批量导出用于医疗及科研使用。

- 评估后需要生成详细的评估报告，报告应包含所有评估指标对应的评估结果，以及评估结果对应的指导意见，并可在采集端和管理端导出。

- 评估过程需要灵活可控，支持本地数据缓存，支持多次评估，支持多次评估的报告整合。

- 系统需提供评估相关文档和视频，评估细节标注。

- 支持评估过程暂存，可将评估数据保存到手机，退出后下次继续评估不中断。

- 专用平板电脑2台、专用PC电脑1台（可用于远程会诊含摄像头、话筒、音响）。

- 录音笔8G+64G。

- 数字作业训练系统

- ★16个认知评估与训练项目，涵盖注意力、记忆力、推理能力、反应力、数字认知、颜色认知、卡片认知等方面内容

- ★12个上肢运动评估与训练项目，涵盖单手训练、双手训练、上臂训练、前臂训练、手眼训练、手指训练、共同运动训练、分离运动训练

- ★30个常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、运动、儿童康复、上肢、下肢、认知等方面

- 智能无线传感器，提供代偿提醒功能，防止患者躯干在上肢训练过程中出现异常范

- 围的代偿运动

- 提供单人、双人竞赛训练项目，互相激励训练

- 报告支持本地储存，彩色打印，图片导出

- 软件自带密码锁屏功能，医生可自行设置安全密码

- 传感器可监测前后向运动、左右向运动、旋转向运动全方位监测患者运动情况

- 防代偿功能通过声音、画面3D人物弹窗提醒，直观易懂。

- 内置一体式控制主机，主机自带一键还原功能

- 配备高性能彩色打印机，采用成熟的FINE打印头技术，最高打印分辨率4800×1200dpi

- 配备无线键盘鼠标套装，采用可替换式电池设计，续航能力长达12个月

- 吞咽神经和肌肉电刺激仪

- 双通道柜式一体机，配有2个触发器，2根四芯电极线，4根两导电极分别对应不同的治疗模式

- 仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练

- 液晶屏显示，屏幕尺寸：115mm*65mm

- 评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估

- 辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz

- 6、电极脱落及插错报警功能

- 7、输出电参数：

- 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20%

- 主电极开路输出电压：≤150V

- 具有五种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发、评估模式

- 成人连续模式

- 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

- 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

- 儿童交替模式

- 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

- 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

- 持续时间：≥1s

- 手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调

- 自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s

- 时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%

- 设备连续工作时间大于8h

- 高新技术认证产品

- 疼痛理疗系统

- 体外冲击波治疗仪

- 电源供应（伏特）：100 - 240VAC，50 - 60Hz

- 可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离。

- 产品认证：CFDA认证

- 美国FDA对于该产品在足底筋膜炎治疗上的认证，并提供相关证明文件

- 工作压力：1.5bar - 4bar 治疗时连续可调

- 工作频率：4、8、12、20Hz

- 手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度

- 手柄有计数器，记录手柄累计使用次数

- 手柄数量：手柄套件一个

- 最大能流密度：0.31 mJ/mm2 （手柄套件）

- 手柄套件及冲击头类型：

- 均可+135℃高温高压消毒

- 最大正输出压力：不小于11.2MPa

- 手柄套件（4个冲击头）：Æ6mm  放散状冲击头、Æ10mm放散状冲击头、Æ15mm 标准放散状冲击头、Æ15mm 放散状冲击头

- 深层肌肉电刺激仪

- 处方可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头；

- 采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

- 独特的外观设计，便于使用过程中的操作；

- 赫兹参数可调，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；

- 多种治疗头可选，根据临床需求结合部位及强度进行选择；

- 控制器采用线控方式，灵敏易操作，避免长期使用产生故障；

- 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；

- 深度可达60mm直击病灶;

- 深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象；

- 内置超静音马达，免噪音干扰

- 材质：钛合金、不锈钢、铝合金

- 操作模式：20-60HZ，五档震动模式可调。

- 电源输入电压：220 交流电伏

- 内部电源电压：DC24V/12V

- 电源保险丝：放电单位每次为4 A

- 辅助插座：100 - 240 VAC / 5 A

- 辅助设备消耗功率：最大为 200 VA

- 操作过程中的环境温度：10°C- 35 °C

- 储存和运输的环境温度：-20°C–60°C

- 空气湿度：5%–90%, 无冷凝现象

- 胃肠诊断治疗系统

- 正常工作条件

- 1)	环境温度范围：+5℃～+40℃；

- 2)	相对湿度范围：30%～75%；

- 3)	大气压力范围：700hPa～1060hPa；

- 4) 电源要求：交流电220V、50Hz。

- 音乐叠加电流输出、穴位刺激、脉冲治疗模块技术参数

- 工作频率：1kHz～10kHz，允差±10%。

- 调制频率范围：不窄于0Hz~150Hz。

- 差频频率范围：不窄于0Hz~120Hz。

- 动态节律：4s~10s。误差±10%。

- 差频变化周期：15s~30s。误差±10%。

- 调幅度：设有0%、33%、60%、78%、100%五种调幅度，允差±5%。

- 调制波形：具有方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、等幅波。其基波波形为方波。

- 输出电流：在500Ω负载下≤1500 Hz交流最大电流不超过80mA，﹥1500 Hz交流最大电流不超过100mA。允差±10%，并在最小到最大输出范围内连续可调。（100档，每档1 mA）。

- 输出电流调节方式：鼠标/键盘递增递减（100档，每档1 mA）

- 输出电流稳定度：输出电流变化率不大于5%（负载500Ω）。

- *胃肠起搏模块技术参数

- 1）*低频频率：1 cpm～15cpm，可以调节，步进0.1~1cpm.

- 2）串脉冲频率：10 Hz～30Hz。误差±10%。

- 3）脉冲宽度：500us。误差±10%。

- 4）*治疗过程中可以使用同步的语音引导和专利背景音乐进行心理辅助治疗即心理语言+专利音乐=心理干预

- *软件功能

- *在Windows下运行，其中中频专家固定处方（多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制、干扰电处方）99个，预留自编程处方900个。低频2个胃肠专家固定处方，预留自编程胃肠处方10个。

- *病人信息、基本资料和临床资料的输入。

- *病例档案管理和查询功能。

- *控制中低频电的同步或异步输出。

- * 针对不同患者的耐受性，有强度调节功能，强度调节范围为： 0mA ～99mA，步进1mA。

- 临床症状评分功能：软件独具的治疗前后患者各项症状及焦虑、抑郁等评分系统，以便疗效评价,具有VAS、SAS、SDS、医生评分等评分系统。

- 治疗信息分析：强大的存储管理以进行数据统计分析，能对每次治疗的结果进行简单数据分析，为后续治疗提供建议。

- 专业医学资料完备：穴位查询、经脉循行图、电极放置图、参考文献、ROMEⅢ诊断标准等，非常便于临床医生使用。

- 亚健康音乐调理模块

- 产品电气安全分类

- I类BF型设备

- 病房远程操控系统

- 心电监护仪

- 监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个

- ★>=12寸彩色触摸屏，高分辨率≥1280*800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 采用无风扇设计，内置无线模块与中央监护系统实现无线数据通信、数据传输,内置锂电池，供电时间≥4小时

- 监测参数：

- ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5导心电监测

- 支持房颤心律失常分析功能，标配支持不少于23种实时心律失常分析

- ★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

- ★支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

- 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- ★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- ★具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数

- 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 床旁输液工作站

- 床旁输液工作站主要规格及系统概述

- 每套床旁工作站可插入1-4个输注泵，通过连接线最多扩展至16个输注泵，按照2、4、6、8…16扩展。每2个通道为基本单位增减，泵即插即用；床旁可任意组合1～16个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

- 床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电；

- 床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络无线连接；

- 床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

- 泵与泵站通讯接口为非插入式USB接口，防止损坏

- 每个床旁工作站在使用一条电源线

- 名称：输液泵

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值≥12档可调；最低至100mmHg阻塞压力报警阀值。

- 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

- 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1900ml/h）；

- ≥3.5”彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

- 支持不拆机手动更换电池；

- 电池工作时间≥9小时@25ml/h；

- 名称：注射泵

- 模块式设计，能组成输液工作站/输液管理系统；

- 无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

- 压力报警阈值至少11档可调；

- 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求

- 速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,

- 1ml（1000-1200ml/h）；

- 自动识别注射器规格：10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- ≥3.5”彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

- 具有至少6种注射模式可选，包含：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式和微量模式；

- 中央输液管理系统

- 中央站与床旁输液工作站进行单独远程连接；连接方式为无线连接。

- 最大同时可监测≥300个输注泵的工作状态，可同时显示≥60套床旁工作站的输液信息，便于集中管理

- 系统自动识别床旁输液工作站和输注泵的连接，自动进行临床数据采集

- 输液管理系统中央站屏幕：可显示病区内各床输注泵的运行状态，同时提供详细实时静脉治疗用药参数

- 自动实时显示：可实时显示药物名称、输注速度、给药总量、输注压力、剩余时间。

- 中央报警：与输液泵或注射泵实行同步报警，同时显示报警具体信息，中央站可以对床旁工作站静音；

- 中文药物库管理：在中央站上可对药物库进行编辑和存储，可导入导出药物库；

- 数据传输：能够达到重症监护临床信息系统、手术麻醉临床信息系统数据调用的标准，可与上述系统进行数据交互，并提供第三方证明；

- 中央显示器规格：≥19英寸彩色液晶显示器；

- 心肺功能评估康复系统

- 康复训练器

- 设备要求通过CE认证；

- 含上肢、下肢训练功能，由伺服电机协助患者完成主动训练；

- 含平稳驱动系统，能够在训练开始、结束或发生痉挛时，最大限度地保证训练者的安全；

- 可调节患者的训练强度和负载大小，具有方便轮椅患者和有行动障碍的患者的功能设计；

- 智能识别痉挛，运动方向自动改变（由慢至快）以减轻、消除痉挛且痉挛灵敏度可以根据病情设定大小；

- 可进行上下高度调节，主、被动运动模式可自由转换；

- 具有不小于10.4英寸彩色触摸屏；

- 设备需具有：对称训练公路模式、被动模式、神经模式、骨骼模式等；

- 设备安全性要求：电机功率不低于200W，且具有声控紧急停止功能和紧急停止键；

- 内置评估分析系统，配备两个USB插口，可用U盘转存评估数据；软件内容包括:辅力矩、主力矩、左右运动、痉挛计数、运转焦耳热、持续时间、力矩峰值等。

- 具有足部弹簧固定系统。

- 下肢功率车

- 最大承重：120 kg

- 阻力系统：16段电磁控阻力调节系统

- 输入电压：DC6V

- 坐垫可前后、上下调节；前移动轮设计方便移动。

- 面板：LCD液晶显示表，采用大容量CPU微电脑技术设计。

- 显示功能：时间、转速、速度、距离、瓦特值、卡路里、心跳频率、程序、体脂测试、心率值恢复。

- 模式：12组设定模式、4组HRC心率控制模式、1组手动模式、1组瓦特模式、1组健身测试模式。

- 心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统,30秒为一个平均值，误差为±2%。

- 便携式肺功能检测仪

- 呼吸检测

| 模块 | 指标 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小气道 | 参数 | FEF25 / FEF50 /FEF75 / MMEF |  |
|  |  | 实际值 | （L/S） |
|  |  | 预计值 | （L/S） |
|  |  | 占预计值比例 | （%） |
| 肺通气功能 | 吸气测试 | 用力吸气肺活量 FIVC | （L） |
|  |  | 最大吸气压 MIP | （cmH2O） |
|  |  | 峰值吸气流速 PIF | （L/min） |
|  | 呼气测试 | 用力呼气肺活量 FVC | （L） |
|  |  | 最大呼气压 MEP | （cmH2O） |
|  |  | 峰值呼气流速 PEF | （L/min） |
|  | 其他 | 一秒用力肺活量 FEV1 | （L） |
|  |  | FEV1/FVC | （%） |
|  |  | BMI 指数 |  |
|  |  | 肺活量体重指数 |  |

- 康复训练平台

| 模块 | 内容 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练设置 | 吸气训练 | 每组 30 次 | （L） |
|  | 吐气训练 | 每组 30 次 | （L） |
| 训练模式 | 自动 | 5 级难度指数 |  |
|  | 手动 | 训练阻抗：6-200cmH2O | （cmH2O） |
| 范围 | 峰值流量/PEF | 0-840L/min | （L/min） |
|  | 容积/VC | 0—8L | （L） |
|  | 吸气肌力/MIP | 0-500cmH2O | （cmH2O） |
|  | 呼气肌力/MEP | 0-1000cmH2O |  |
| 其他功能 | 呼吸问卷 | 呼吸困难指标 mMRC |  |
|  |  | COPD 评估测试 CAT |  |
|  |  | 急性加重次评估 |  |
|  |  | 临床 COPD 问卷 CCQ |  |
|  |  | 成人 ACT 评估 |  |
|  |  | 病人健康状况问卷 PHQ-9 |  |

- 技术参数

| 名 称 | 内 容 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 呼气峰值流量（0~840LPM） | ±10% 或 20LPM，取其大者 |
|  | 用力呼气肺活量（0~8L） | ±3%或±100mL，取其大者 |
|  | 吸气峰值流量（0~840LPM） | ±10%或±20LPM，取其大者 |
|  | 用力吸气肺活量（0~8L） | ±3%或±0.1L，取其大者 |
|  | 肺活量（0~8L） | ±3%或±0.1L，取其大者 |
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 环境要求 | 工作温度 | 5～40℃ |
|  | 工作湿度 | 35%～85% |
|  | 存储温度 | -10℃～55℃ |
|  | 存储湿度 | 20%～93% |
| 电能规格 | 源适配器 输出功率 | 输入：AC100～240V,50/60Hz 0.2A； 输出：DC 5V/1A |

- 冰毯

- 设备用途

广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧,禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗，有效提高患者生存率。

- *设备原理：

- 制冷系统：旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。

- 系统结构：双路输出，双温控制，可降温毯、降温帽同时使用。

- 温控范围：-4℃～40℃任意可调，降温速度每分钟≥2℃。

- 毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示

- 表面温度不均匀度：≤2℃

- 体温设定范围：31℃～42℃，毯帽温控范围：-2℃-30℃，水箱温控范围：-4℃～40℃

- 显示界面：薄膜按键式控制面板,液晶显示屏（液晶尺寸240*128），LED背光。

- *系统控制方式：两种控制模式

手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。

自动控制模式体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）；

- *内置传感器监测毯帽温度，使用安全，方便。

- *腋温和肛温传感器可任意选择。

- *进口自锁快速接头，使用操作更方便、简捷、移动自如，防漏。

- 毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗 。

可配置玻璃钢硬帽，铜质内层，3cm内置保温层，降温效果明显。两种降温帽可任选其一。

- 毯子作用面承载压力：≤150kg水循环正常

- 安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。

- 噪音：≤45dB

- 配置：主机1台，降温毯1条，降温帽1个，人体探头2个。（也可以配置双毯、双帽或者冰敷）