彩色多普勒超声诊断系统技术要求和规格

- 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

- 数    量：一套

- 使用单位：郑州大学第二附属医院南阳路院区-超声科

- 设备用途：

全身应用型彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、妇产、盆底检查、妇科三维成像、成人心脏、胎儿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官及弹性成像、肌肉骨骼、神经及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界先进水平，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。

- 主要技术规格及系统概述：

5.1主机系统性能概括

*5.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥21英寸，显示器可以上下升降、仰俯，可视角度180°

*5.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，点击即可选择需要调节的参数

5.1.3全数字化彩色超声诊断系统主机

5.1.4宽频可变频成像技术

5.1.5数字化二维灰阶成像单元

5.1.6 M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）

5.1.7 具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能（附图证明）

5.1.8 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式

5.1.9 自动频谱跟踪及计算功能

5.1.10 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图 方向性彩色多普勒能量图

5.1.11 组织多普勒成像单元

5.1.12主机数字化通道≥1000000

5.1.13系统动态范围≥320 dB

5.1.14具备电影回放及剪辑功能

5.1.15具备高分辨率局部图像放大功能，可应用于实时、冻结、回放及双幅显示的图像

5.1.16 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示

5.1.17宽频、多频可变频成像，二维或谐波、彩色、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可调，并可于屏幕上显示具体数值。

5.1.18高级空间复合成像技术

5.1.19动态组织对比增强技术，降低图像噪声，增强不同组织的差异性，适用于所有成像探头并多级可调。

5.1.20动态孔径成像技术。

5.1.21智能化组织均衡技术，通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像（包括2D、彩色及多普勒，具备自动识别、定位）

5.1.22多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率。

*5.1.23血管增强技术：增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构（附图证明）。

5.1.24透镜探头技术，可用于所有成像探头

5.1.25 探头表面采用特殊材料，有效增强抓握力，减小手持探头力度，降低操作人员运动损伤；探头前端采用特殊晶体材料有效降低热效应，提高图像质量，延长探头使用寿命。

5.1.26主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式，加热更均匀；

2）加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

*5.1.27要求所投机型主机和所有探头均为原装进口，以CFDA注册证书为准。

*5.2先进成像技术

5.2.1 超宽视野成像技术

1）适用于所有线阵及凸阵探头；

2）扫描长度可达240cm，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作；

3）图像支持180°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示；

4）适用于全部线阵及凸阵探头。

5.2.2应变式弹性成像

1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

5.2.3声脉冲组织定量技术

1）利用超声探头主动发射声脉冲而进行声力式组织弹性定量技术，是无创评估肝脏组织弹性的超声成像技术；

2）可在1秒内瞬时获取剪切波数值，以对组织进行绝对硬度定量；

3）可对感兴趣区域无限制取样，并记入肝评估报告包;

- 测量单位支持KPa和m/s同屏显示;

5.2.4 具备心腔内造影功能

5.2.5 具备心脏负荷超声功能

5.2.6 具备妇科三维成像及盆底成像

5.2.7超宽视野成像（宽景成像）：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶

1)	支持成角扫查

2)	可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析

3)	可进行任意旋转、放大及测量

5.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等；

5.3.2 产科测量：全面产科径线测量、孕龄、预产期、生长曲线、颈项透明隔腔厚度、羊水指数、胎儿心率等；

5.3.3 成人心脏及胎儿心脏测量功能；

5.3.4 外周血管、颅脑血管及腹部血管测量与分析；

5.3.5 多普勒血流测量与分析（包含自动多普勒频谱分析计算功能）；

5.3.6 具有新生儿髋关节测量及分析，可对新生儿先天性髋关节畸形进行风险分析评估，并可自动生成图表（附图证明）；

5.3.7 具有盆底测量及分析；

5.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

5.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。

5.4.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量≥500G

5.4.3 一体化超声工作站，实时动态捕捉、存储动态及静态超声图像，可调节动态图像的采集时间、间隔、图像压缩比等参数，支持连续采集，支持四画面同屏数字图像动态回放，回放速度可调，利于对比分析；

5.4.4 USB接口≥6个，可用于图像传输；

5.4.5 CD-RW及DVD-RW

5.4.6 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换；

5.5输入/输出信号

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

5.5.2 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、VGA、HDMI高清输出

5.6连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

- 技术参数及要求：

6.1系统通用功能

6.1.1高分辨率彩色液晶显示器≥21英寸，显示器可以上下升降、仰俯，可视角度180°

6.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，点击即可选择需要调节的参数

6.1.3 探头接口选择≥4种全部激活可互换通用；

6.1.4 主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式，加热更均匀；

2）加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

6.1.5 系统动态范围≥320dB

6.1.6 最大显示深度30cm

6.1.7 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.1.8 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

6.2探头规格

6.2.1 频率：宽频、多频可变频成像探头，频率范围1-18 MHz；

6.2.2 二维、彩色、频谱多普勒及谐波可独立变频，频率可视可调；

6.2.3 探头类型：电子凸阵、电子线阵、电子相控阵、腔内容积

6.2.4 探头频率：

腹部凸阵探头：1.4-5.0 MHz

线阵探头：4.0-10.0 MHz

高频线阵探头：5.0-18.0 MHz

相控阵探头：1.0-4.5 MHz

腔内容积探头：4-9MHZ ≥180°角度

6.2.5 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

腔内容积探头：B/PW

6.2.6 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

6.3二维灰阶显像主要参数

6.3.1 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥50帧/秒

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥60帧/秒

6.3.2 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512

6.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D 为12 bit。

6.3.4 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

6.3.5二维图像成像频率变频数≥6个，所有频率均可视可调；

6.3.6 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

6.3.7 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频

6.4频谱多普勒

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

6.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥3个

6.4.3 频谱多普勒取样容积：0.1- 2.0cm，多级可调

6.4.4 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

6.4.5 零位移动≥13级

6.4.6 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

6.4.7 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5彩色多普勒

6.5.1 显示方式：能量显示（CDE）、速度显示（CDV）、方差显示、速度方差显示、方向性多普勒能量图

6.5.2 扫描速度：

扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥11帧/秒

6.5.3 彩色增强功能：	彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）、方向性多普勒能量图

6.5.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 显示角度调整：-30°— +30°（线阵探头）

7.内置一体化实时三维超声成像

8.1 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D

8.2 多种三维显示模式，

8.具备以下3D成像功能

9.1支持断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥9幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。

9.2支持任意切割成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像

1）通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像

2）通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像，从而能从不同方位、不同角度分析感兴趣区，对疾病诊断、科研教学等极具价值

9.3高级任意形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。

6.6超声功率输出调节

6.6.1 B/M、PWD、D

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7记录装置

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

6.7.2 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，主机硬盘容量≥500G

6.7.3 USB接口≥6个，可用于图像传输

6.8 技术手册：中文操作手册

- 售后服务要求：

7.1 投标人应对所提供的货物提供12个月的免费维修服务。

7.2 开机率≥98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

7.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

7.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供800全国免费电话。

7.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能