高档智能呼吸机招标要求

一、概述：

1、临床适用范围：成人，儿童，新生儿

二、通气模式

1、基本通气模式：

- 间歇指令正压通气 CMV，可容量控制或压力控制

- 辅助间歇指令正压通气 AC，可容量控制或压力控制

- 同步间歇指令通气 SIMV，可容量控制或压力控制

- 呼气末正压/持续气道正压 PEEP/CPAP

- 压力支持通气 PS

- 手动呼气。

- 2、先进通气模式：双水平气道正压通气BIPAP，解决人机对抗的问题

- 3、先进通气功能：

- 1）辅助控制通气模式（压力调节容量控制） (A/C PRVC)

2）★自主呼吸试验：用于评估病人在特定持续时间内的自主呼吸能力，辅助医生判断患者撤机的可能，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式

三、技术指标

- ★1、潮气量：20 - 2000 ml （其中2台潮气量为2-2000ml，满足新生儿需求）

- 2、呼吸频率1 - 120次/分钟

- 3、吸呼比 1:9 - 4:1

- 4、PEEP :0-50 cmH2O

- 5、PIP: 1- 98 cmH2O

- 6、吸气平台：0-75%吸气时间

- 7、流量触发：1.0-9.0L/min

- 8、压力触发：-10～- 0.25cmH2O

四、监测

- 1、★大尺寸(≥15英寸)彩色触摸控制显示屏幕

- 2、标配永久氧传感器，监测吸入氧浓度，终身不需要更换氧电池或终身免费赠送氧电池。

- 3、非压差式（或非膜片式）流量传感器，精确度高，可134°高温高压消毒方便单独拆卸清洗并消毒；。

- 4、所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

- 5、 通气监测：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸通气量和频率、自主呼吸通气量和频率

- 6、 压力监测：气道压力、PEEP： PEEPi, PEEPe

- 7、呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数 RSB、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1、肺活量VC.

- 8、高端参数监测

- 9、标配二氧化碳监测：吸入和呼出二氧化碳浓度，二氧化碳波形

- 10、可同屏显示三道波形：压力-时间波形、流速-时间波形、容量-时间波形

- 11、呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环

- 12、气管插管和气管切开补偿呼吸机自动提供额外的压力补偿由于插管所带来的额外气道阻力

- 13、每台配备能量代谢监测功能、模块，或37台呼吸机外配不少于2台的能量代谢台车：可测量患者能量消耗EE，用于评估病人的代谢及营养需求，指导医生的营养策略调整

- 14、★标配呼末二氧化碳监测et-CO2，

五、报警项目

1．智能三级声光报警系统，360度报警显示灯

2．人机对话功能，提供中文报警文字信息

3．气源报警

4．气道压力（高/低）报警

5．呼吸频率（高/低）报警

6．吸入潮气量过高报警

7．分钟通气量（高/低）报警

8．窒息报警

9．吸入氧浓度（高/低）报警

10．管道脱落/泄漏报警

11．吸入气体温度过高报警

12．机器故障报警

六、特殊功能

- 显示屏3种界面自定义功能及显示屏功能键自定义功能

- 可以通过DVI视频输送，大屏幕投影，方便教学

- 智能吸痰功能

- 呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数

- 参数调节防错功能。

- 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿

- 待机功能

- 每台呼吸机标配流量传感器2套

- 标配Fisher&Paykel MR850 湿化器。