体外膜肺氧合系统（ECMO)技术参数

- 设备主要用途：

设备用途说明：用于急危重症患者的心肺功能暂时替代、辅助治疗。

- 性能要求及系统概述：

- (一）离心泵系统

- 流量：0 L/min ~ +9.99 L/min ±（5% + 50 mL）

- 转速：0—4500RPM，转速误差≤10RPM

3.内置电池：永久充电式电瓶，可反复充电，电池使用时间不小于30min。

4.带紧急手摇柄可用于交流电、电池电源故障或外部马达停止运行时。紧急手柄带有LED显示，以指示离心血泵的转速(RPM）。

5.可根据临床的使用需要选择运行模式，具备自动计算心排指数功能，输入患者身高体重，可自动计算出体表面积，心排流量等。

6.双显示屏：

6.1大液晶显示屏，具备触屏式操作；小液晶显示屏按键操作，两种操作方式可选，提升操作的安全性。

6.2大液晶显示屏可选择安装在基座的安装槽上，或安装在远离基座的支架上，方便用户监测病人情况和转运病人。

*7.流量控制和传感器：

7.1可配置适用于成人的流量传感器，用于ECMO中流量的监测，可分别单独使用，无需使用超声耦合剂。

7.2可配置适用于儿童的流量传感器，用于ECMO中流量的监测，可分别单独使用，无需使用超声耦合剂。

- 7.3主机和马达可分离、搬动，用于急救车转运。

三、机械式空气氧气混合器

3.1.可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，精度±3%

3.2.最大流量 40LPM

3.3.最小流量精度 25ml

3.4.可调 FLO2 21%to100%

3.5.提供压力范围 50psi±10 psi

3.6.带氧气及空气管道

四、医用物理升降温仪

4.1. 水箱容积＜1.5 升

4.2. 工作电压：220V AC

4.3.控制水温：26—39℃，用于ECMO中血液温度的控制

4.4.含连接管道 1 套

*五、血氧饱和度与血细胞压积测量仪

1. 具备同时监测SvO2、SaO2、Hct功能；

2. 血氧饱和度监测范围：40%—99%；

3. 血球压积监测范围：16%—38%；

4. 采用先进的光学感应系统，同血液无直接接触；

5. 监测结果可实时显示；

6. 内置电池：镍镉充电电池组，电池工作时间6小时；

7.具有开机自动校准功能。

六、自动凝血计时器

1.通过测量血液粘度变化来探测凝血状态

2.采用液态高岭土试剂测量方法

3.采用双试管对照测量方式

4.有试剂过期报警设置，保证测量准确性

5.对ACT值进行实时直接物理测量，而非间接计算出的数值

6.每次测试采血量小于1 ml

七、配置清单要求：

- ECMO离心泵系统                                         1套

1.1离心泵主机底座                                         1台

1.2外置驱动马达                                           1个

1.3可移动液晶显示屏                                       1个

1.3紧急手摇柄                                             1个

1.4 流量传感器                                             1个

1.5手柄支架                                               1个

- 医用物理升降温仪及连接组件                             1套

2.1电缆                                                   1条

- 空氧混合器                                             1套

3.1主机（包括压力平衡部分、气体比例混合部分和警报部分）   1台

3.2测量计                                                 1个

- 血氧饱和度与血细胞容量测量仪                           1套

4.1主机                                                   1台

4.2传感器光缆                                             2条

4.3电缆                                                   1条

- ECMO专用台车                                           1台

5.1设备搁板                                               3层

5.2输液架                                                 1套

5.3气瓶支架                                               1套

5.4 ECMO专用膜肺支架                                      1套

6. 自动凝血计数器												   1台

- 郑大二附院ICU

- 2021.2.1