体腔热灌注治疗系统

1设备用途：用于胸、腹腔的连续热灌注治疗；

2工作条件：电源220 VAC±10%，频率50HZ,功率1500 VA以内；

3. 电气性能：产品符合GB9706.1-2007国家标准

4、技术规格与性能要求：

4.1加热系统：

4.1.1 采用大容量水箱，通过加热装置控制加热水箱水温度；水箱容量≥4升

4.1.2 必须采用相互隔离的双循环，通过大面积热交换器对灌注液加热；

4.2 控温系统：

▲4.2.1 腹腔控温范围：42-45 ℃；胸腔控温范围：45-50℃，保证在场医护人员及病人的身体健康；

4.2.2 温度采集通道数与数据采集更新时间：6通道  1s

4.2.3 报警延时：1s

▲4.2.4 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃；

4.2.5 测温探头可长期重复使用，以降低使用成本并保证测量精度；

4.3驱动循环系统：

4.3.1采用蠕动泵驱动灌注液，循环泵驱动水箱水循环，热交换器进行导热形成相互隔离的双循环系统

4.3.2灌注流量200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5%；

4.4控制系统：实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能；

4.5管道系统：

4.5.1具备专用一次性无菌治疗管道，本产品与体腔热灌注治疗系统配合使用，用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环；

4.5.2其它功能：具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流；同时具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞；

4.6保护功能：

4.6.1完善的安全保护功能，包括超温、缺水、故障等报警和紧急保护功能；

4.6.2具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度与患者主要部位温度；

5、技术服务及质量保证

5.1免费培训操作人员两名；

5.2保修期一年；

5.3保修期内应保证每六个月免费维护一次，每年免费保养一次。

5.4故障维修响应时间小于24小时，偏远地方响应时间小于48小时

6、签订合同时间及交货方式：

6.1从中标之日起，30个工作日内签订合同；

6.2 交货期及地点：合同签订后90天内交货。