胎儿宫内诊疗系统——技术参数

- 胎儿镜系统——技术参数

  - 胎儿镜内镜（可做弯镜使用）：半硬性，高温高压灭菌，带有远距离目镜，集成光纤传输，外径：不超过1.5mm，视野方向：0°，观察角度：70°，有效工作长度：300mm。

  - 胎儿镜镜鞘（直形）：直径不超过9Fr.，1mm器械通道，2个闭孔器，带1个开关和1个 LUER锁连接器，用作胎儿镜外鞘。

  - 胎儿镜镜鞘（弯形）：直径不超过9Fr.，1mm器械通道，2个闭孔器，带1个开关和1个 LUER锁连接器，用作胎儿境外鞘。

  - ★ 胎儿镜光镜（可做直镜使用）：硬性柱状光学镜体，高温高压灭菌，外径：大于1.9mm，不超过2.9mm，视野方向：0°，有效工作长度：大于250mm。

  - 胎儿镜镜鞘（光镜镜鞘）：直径不超过9Fr.，1mm器械通道，2个闭孔器（包括尖头、平头两种），带1个开关和1个 LUER锁连接器，用作胎儿镜光镜外鞘。

  - ★ 穿刺套件：直径3mm，长度195mm，带有锥形尖的闭孔器和推进器。

  - 器械消毒容器：胎儿镜消毒和存放使用，有孔、透明盖、硅脂垫、单层存放。

- 半导体激光治疗仪——技术参数

  - 临床应用：对组织进行汽化、碳化、凝固和照射，以及对血管疾病的治疗。

  - 激光类型：属于半导体激光系统，可通过光纤传导输出激光。

  - ★ 激光波长：范围必须满足940nm±10nm，中心波长940nm。

  - 终端最大输出功率：范围必须满足50W～80W；为临床操作安全，最大终端输出功率必须大于50W，且小于80W；并在此范围可调，调节步进是1W。

  - 引导光波长：范围必须满足645nm±5nm，功率≤5mW，且颜色为绿光，亮度可调。

  - 脉冲持续时间：范围满足10ms～10s

  - 脉冲间隔时间：范围满足10ms～10s

  - 激光输出方式：通过气动脚踏方式输出激光。

  - 散热方式：有效能量转换率高，设备产生的热量少，只需风冷。

  - 光纤类型：≥2种，包括治疗光纤直径为400微米或600微米。

  - 功能要求：≥6种，具备切割、汽化、碳化、凝结、止血和照射等。

  - 菜单要求：预设多科室治疗菜单，调出即用。

  - 应用模式：≥4种，具备连续、单脉冲、重复脉冲、倒计时等。

  - 剂量方式：≥4种，具备脉冲数量、照射时间、能量、残留等。

  - 显示方式：≥3种，具备脉冲数量、照射时间、能量等。

  - 警告方式：≥2种，具备光信号、声音信号等，音量可调节。

  - 自动诊断：主机具备自动检测系统，在出现故障时，可自动诊断。

  - 自动提示：主机具备自动提示故障代码的功能。

  - 组织温度控制技术（LPS技术）：必须满足的安全要求，LPS技术可检测光纤头部温度；当光纤头部温度急剧上升且超过安全范围时，会有损伤人体组织、神经和血管等情况发生；LPS技术可自动切断激光发射，避免人体组织等损伤，保护神经和血管不被灼烧损伤或子宫内羊水汽化。

- 射频消融治疗仪——技术参数

  - 临床应用：适用于产科胎儿医学母体宫内良恶性肿瘤的射频消融及胎儿治疗，比如双胎反向动脉灌注综合征（TRAP）、严重的胎儿不均称生长（Severe IUGR）、多胎中一胎畸形（MCDA）、胎盘血管瘤（PH）等胎儿疾病。；对孕妇身体健康无痛、无害、无副作用。

  - 射频消融系统的治疗模式：≥2种，具备温控、功控等模式。

  - 射频消融系统的频率范围：480KHz±5Hz

  - 系统采用功控模式进行组织消融，并具有自动组织消融监控技术（PTC）以控制手术进程。

  - 射频消融系统的最大功率设置范围：150W±10W，可自定义预设数值，显示面板操作。

  - 系统控制面板为液晶显示，显示屏幕的尺寸：≤7英寸，屏幕可实时显示参数包括：治疗模式、功率值、时间值、温度值和阻抗值等。

  - 控制系统能够设置治疗时间，设置范围：0～20分钟，可自定义预设数值，显示面板操作。

  - 系统具有接触报警功能，报警方式：≥2种，具备灯光信号、声音信号等，防止电极灼伤人体。

  - 系统具有自动保护功能，能够根据人体阻抗值自动识别组织受热凝固程度，保护其它人体组织不被灼伤。

  - 系统电极具有隔热功能，电极外管采用纳米涂层，能够防止热量传导，不粘连人体组织，并有绝缘隔热作用，纳米涂层厚度：≥0.5mm。

  - 射频消融电极针采用内芯八爪设计、外层套导制作，最小外径标号：19G。

  - ★ 适合宫内治疗的射频消融电极针须满足以下全部技术要求：针管直径≤17G、针头爪数≥8个、进入人体组织的针杆长度≥20cm。

  - 射频消融电极针外形种类：≥5种，具备10爪型伞状、8爪型伞状、4爪型伞状、针状、环状等。

  - 射频消融电极针特性种类：≥2种，具备单极、双极等。

  - 射频消融电极针为空芯设计，外层能够进行羊水灌注，确保羊水充足。

  - 射频消融电极针与主机连接操作手柄采用可拆卸方式，可重复使用。

  - 射频消融电极回路负极板：≥2个，能够辅助系统导热，静电消除。

  - 系统须安装于金属、双层、四轮台车上，底面采用螺栓固定。