|  | 序号 | 内容 | O臂参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、 | 主要功能及临床应用 |  |
|  | 1.1 | 二维影像功能 | 具备二维透视功能 |
|  | 1.2 | 三维影像功能 | 可实现三维图像采集，能够术中实时拍摄并显示脊柱、骨盆、关节、四肢、颅脑、立体定框架的横断位，矢状位，冠状位的三维重建图像 |
| ☆ | 1.3 | 与手术导航连接 | 数据自动发送给导航系统，完成导航注册 |
|  | 1.4 | 术中无菌处理 | 有专用的设备无菌隔离套，避免术中感染 |
|  | 二、 | 机架架构 |  |
| ☆ | 2.1 | 机架架构设计 | 具备可开合式机架设计（O型机架可打开，从侧方进入手术区域，O型机架闭合后，实现球管与探测器至少350°的数据采集） |
|  | 2.2 | 数据采集模式 | 等中心旋转 |
| ☆ | 2.3 | 数据采集角度 | 至少350° |
|  | 2.4 | 垂直升降 | 43.7±0.76cm |
|  | 2.5 | 水平移动 | ±17.3±0.32cm |
|  | 2.6 | 前后移动 | 45.7±0.76cm |
|  | 2.7 | 左右倾斜幅度 | ±45°±2° |
|  | 2.8 | 左右摆动幅度 | ±15°±0.3° |
| ☆ | 2.9 | 机架孔径 | 至少95cm |
|  | 2.10 | 激光辅助定位功能 | 具备 |
|  | 2.11 | 扫描位置记忆功能 | 4个扫描位置，1个停滞位置 |
|  | 2.12 | 辅助动力设备 | 具备时速2.4公里/小时的动力系统，蓄电池供电，独立后轮驱动，手柄控制 |
|  | 2.13 | 关机时检测电量状态功能 | 具备 |
|  | 2.14 | 等中心机架摇摆功能 | 具备 |
|  | 三、 | 高压发生器 |  |
| ☆ | 3.1 | 最大输出功率 | 至少30kw |
|  | 3.2 | 脉冲透视功能 | 具备 |
|  | 四、 | 球管 |  |
|  | 4.1 | 双焦点技术 | 具备 |
|  | 4.2 | 阳极热容量 | ≥90KHU |
|  | 4.3 | 套管热容量 | ≥1200KHU |
|  | 4.4 | 旋转阳极 | 是 |
|  | 五、 | 数字平板摄影系统 |  |
| ☆ | 5.1 | 数字平板尺寸 | ≥39 × 29cm |
|  | 5.2 | 数字平板分辨率 | ≥2.0k x 1.0k |
|  | 5.3 | 摄影系统类型特点 | 非晶硅数字平板 |
|  | 六、 | 准直器 |  |
|  | 6.1 | 双准直器 | 具备 |
|  | 七、 | 监视器 |  |
|  | 7.1 | 监视器 | 30英寸高清显示器1台 |
|  | 7.2 | 最大分辨率 | ≥2500 × 1600 |
|  | 7.3 | 显示器纵横比 | 16：9 |
|  | 八、 | 影像工作站及输出 |  |
|  | 8.1 | 图像处理功能（详细列出具有的功能） | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、实时边缘增强、实时窗位调整、图像降噪处理 |
|  | 8.2 | 最后一幅图象自动冻结功能LIH | 具备 |
|  | 8.3 | 图像实时放大缩小功能 | 具备 |
|  | 8.4 | 二维、三维观察切换功能 | 具备 |
|  | 8.5 | USB输出功能 | 具备 |
|  | 8.6 | DICOM输出，支持PACS网络 | 具备 |
|  | 8.7 | DVI-I输出功能 | 具备 |
|  | 8.8 | DICOM轴位、冠状位、矢状位序列输出 | 具备 |
|  | 8.9 | MIP三维透视软件功能 | 具备 |
|  | 8.10 | 表面渲染重建软件功能 | 具备 |
|  | 九、 | 扫描与重建 |  |
| ☆ | 9.1 | 三维扫描时间 | ≤16s |
| ☆ | 9.2 | 一次扫描数据采集数量 | 至少700张（HD3D） |
| ☆ | 9.3 | 横断面三维扫描视野 | 397±1mm |
|  | 9.4 | 重建层厚 | 小于0.85mm |
|  | 9.5 | 低剂量三维扫描模式 | 具备 |
|  | 9.6 | 高清三维扫描模式 | 具备 |
|  | 9.7 | 三维扫描长度可变视野 | 具备 |
|  | 9.8 | 头部增强扫描模式 | 具备 |
|  | 9.9 | 神外立体定向框架扫描模式 | 具备 |