多功能培养箱参数

- *多功能培养箱与保暖台二合一转换，具备FAD或CE认证

- *实现培养箱和保暖台的综合性能，并在二者之间进行简便转换，无需移动患儿。

- *培养箱和保暖台独立供热。保暖台采用碳钢材质加热。

- 微电脑控制单元集成控制各项性能，中央彩色触摸显示器，直观显示各项设定，监测参数及96小时趋势图，需要网络连接能力。

- 具备箱温温控和伺服温控两种模式。箱温测控范围20-39°C，增量±0.1°C；伺服温控范围为35-37.5°C，显示范围20-42°C，增量±0.1°C。病人测量温控精度±0.3°C。辐射台模式能量控制0-100%，增量5%。

- 可根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等提供合理参照温度控制。

- 直观透明加湿水槽，大于900ml容量，伺服湿度最高达95%，监测范围30-99%，设定范围30%-95%，增量5%。

- *可双向推拉360°旋转大床垫，具备防水解压性能。

- 内置电子秤，测量范围300-8000克，可存储体重趋势。

- 具备高达0.5µ-99.8%级过滤器，降低闭合环境细菌滋生率。

- *需有声音及光报警提醒，音调可调，手动遥感无需触碰机器通过感应消除报警。

- 具有双向风帘和加强风帘系统，维持暖箱微环境的热量平衡。

- 双体温探头设计，可同时测量双胎，连体婴或显示两个不同部位的皮肤温度。

- 内置X线盘提供多角度拍片位置，在拍片过程中不会影响热辐射功能。

- 床体可倾斜，0-12º连续无级可调，床体可升降。

- 独立大存储抽屉，双向推拉，方便存储。

- 整机可徒手拆卸，具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架

- 标配UPS不间断电源，可以实现院内多科室之间转运。

- *标配转运专用新生儿监护仪

- 标配转运专用氧气瓶。

配置要求：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 基本箱体自动升降系统 | 1 |
| 远红外碳钢加热器 | 1 |
| 伺服加湿器 | 1 |
| 贮物抽屉 | 1 |
| 电子秤 | 1 |
| 360 度旋转床体，带内置X射线盘 | 1 |
| 防水减压床垫 | 1 |
| 重复使用的病人肤温探头 | 1 |
| 床垫罩 | 1 |
| 箱体罩 | 1 |
| 加热反射片 | 1 |
| 妇儿专用监护 | 1 |
| 氧气瓶 | 1 |
| UPS不间断电源 | 1 |