婴儿辐射保暖台

- 具备FDA或CE认证

- *床垫可360º旋转，需防水解压。

- *球面碳钢加热体提供全面的床面辐射热能。

- 不论进行X光拍片还是做手术，无需中断对婴儿的热辐射。

- 微电脑控制单元控制设备的各项性能，具有中央彩色显示器,显示数据和24小时趋势图表等参数，于显示屏上直观设定各项监测参数。

- 微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。

- 人工模式：加热体部件功率360W，热量输出0-100%，5%增量。

- 伺服模式：

- 34-37.5°C，0.1°C增量；

- 温度测量精确度在±0.3°C；

- 温度探头的测量范围30-42°C ，分辨率为±0.1°C。

- 设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间<3分钟。

- 具备计时器，可提供声音提示。

- 床体可升降，床体可倾斜

- 床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽。

- *需有声音及光报警提醒，音调可调，手动遥感无需触碰机器通过感应消除报警。

- 温度（肤温和设定温度）、加热功率、体重、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势，提供图形趋势和列表趋势两种显示，数据间隔最多可选24小时。

- 内置2个淡光卤素观察灯，亮度可调。

- 内置1个聚光检查灯，检查灯光斑可在床垫任何位置定位。

- 内置存储抽屉，方便存储物品。

- 内置电子秤，测量范围不小于300-8000克，精度±10g，可存储体重趋势。

- 内置血氧饱和度监测，用于监测呼吸复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。

- 内置T-Piece呼吸复苏系统。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T-piece 呼吸复苏系统还配置PIP过压保护模块，0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。内置负压吸引器，抽吸压力在0-150mmHg，精确度在±5%。

- 窒息复苏系统内置空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%，±5% 精确度。

- 整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架附件。

- 标配新生儿专用监护仪。

- 标配氧气瓶，空气瓶。

配置要求：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 氧气管路 | 1 |
| 空气管路 | 1 |
| 氧气瓶 | 1 |
| 空气瓶 | 1 |
| 电子秤 | 1 |
| 360 度旋转床体，带内置X射线盘 | 1 |
| 防水减压床垫 | 1 |
| 重复使用的病人肤温探头 | 1 |
| 床垫罩 | 1 |
| 血氧饱和度缆线 | 1 |
| 加热反射片 | 1 |
| 妇儿专用监护 | 1 |
| T管路 | 1 |
| T组合复苏系统 | 1 |
| 负压吸引罐 | 1 |