结石分析仪技术参数

1、总体功能要求：

1.1、运用于适合采用红外光谱分析法或物理成像分析法的泌尿系结石成分的定性分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告。

1.2、分析范围：可分析结晶成分、非结晶成分、有机化合物。（该项为必须满足项，满足方可参与此次投标）

2、技术要求：

2.1△信噪比：＞20000：1（2100 cm-1附近，1分钟）；（请提供药监部门证明文件）；

2.2光谱拓展范围：7800 cm-1～350 cm-1；

2.3△分辨率：仪器最高分辨率≤1.5cm-1（提供产品药监证明文件）；

2.4△本底光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的25%（提供产品药监证明文件）

2.5△波数准确度：≤±1.5cm-1。（提供药监局部门证明文件）；

2.6△波数重复性：仪器波数重复性应不超过±0.22 cm-1。（提供产品药监证明文件）

2.7检测器：高灵敏度DLATGS检测器；

2.8分束器：溴化钾双面镀高透膜；

2.9△激光器：半导体激光器（体积小、效率高、寿命长、维护成本低）

2.10光源：高效能的陶瓷空冷红外光源；

2.11△仪器自检：仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告。（请提供该仪器自检硬件配套工具图片，并提供自检报告证明文件）；

2.12△主机：采用国外进口红外光谱仪，并能提供半年以内的进口货物报关单；

2.13性能：可全自动分析结石的精准成分,自动提供完整的检测预防报告，自动进行仪器自诊断或联网诊断，并出据自检报告，最大化防止仪器故障，保证分析结果的准确性；

2.14△运行环境：不低于Windows7操作系统（提供产品技术要求证明文件）；

2.15△生产企业具有质量管理体系：符合ISO13485医疗器械质量管理体系的国际标准；（体现生产企业实力）

2.16远程客服：远程联网诊断设备的使用情况，联网时报告将自动上传至公司的数据服务器，可对未检出成分进行指导分析，远程升级数据库，更适合临床发展的需要，（具有远程监控硬件配套工具）；

3、特征指标

3.1人机交互系统：人性化提示操作功能，可根据用户需求进行系统升级，远程预防诊断，同步维护。

3.2图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体的精准成分，无需人工对比。

3.3防治方案：规范化防治方案根据《尿石症诊断指南》，更具有临床实用性。

3.4操作过程：检测速度快，操作过程≤5分钟，操作简便。

3.5△升级服务：可免费升级至无需耗材分析模式。

3.6△升级服务：可免费升级至结石标本处理无需压片烘干模式。

3.7样本需要量：标本需要量不超过1mg，而且不破坏样品，可分析粉末状样品。

3.8临床检验：万例的临床病例分析基础之上，可以完全满足用户的临床需要，在使用过程中出现的特殊病例，有专家团队的技术支持和临床解决方案。

3.9△抗潮解性：采用全密封分仓设计，不少于一个湿度指示卡，有效隔绝湿气，电子干燥箱的配备，杜绝潮解发生。

4、配置要求：

4.1标准配置：主机、win7/win10系统计算机（20寸液晶品牌台式机）、电源适配器、操作软件、使用说明书、取样工具、干燥剂等。

4.2系统配件：打印机（惠普喷墨打印机）、电烤箱、电子防潮箱、仪器自检工具、温湿度计。

5、售后服务：

5.1自验收合格之日起，仪器整机保修3年。

5.2仪器到达最终用户现场并且使用环境合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装调试。

5.3免费上门服务，终身维护及免费升级软件，保证有充足的部件和配件，超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠。

（项，为必须满足项；△项，为加分项）