医用空气加压氧舱技术参数

（一舱二室四门式16人）

一、执行标准：

- GB/T 12130-2020《氧舱》国家标准

- TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》

- GB150.1~150.4-2011《压力容器》

- NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

- GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

6、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》

7、  GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

8、  GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

※1．舱体规格：截面直径3200mm     一种平底型空气加压氧舱（提供第三方国家级权威部门证明材料）

2．最高工作压力：0.2MPa

3．额定进舱人数：16人

4．人均舱容≥3m3

※ 5．舱门要求及数量：氧舱薄壳门                                       4个（提供第三方国家级权威部门证明材料）

※ 6．照明装置及数量： 氧舱用嵌入式凸形外照明装置       12只（提供第三方国家级权威部门证明材料）

※  7．观察窗要求及数量：一种医用氧舱内部观察窗                 10只（提供第三方国家级权威部门证明材料）

8．递物筒透光尺寸及数量： DN300      2套

9．舱内配设全方位拾音对讲装置

10．治疗舱、过渡舱均配设输液吊架1套

11．舱内壁采用彩涂合金板装饰工艺

12．舱内天花板采用彩涂合金板装饰

13．舱内地板采用高档防滑地砖铺设

14．舱内座椅布置：治疗舱设置阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅10套，过渡舱设置阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅6套。

15．供排氧方式：单人供氧流量计缓冲式舱外排氧

16．一种用于氧舱的供排氧装置

17.  全自动排污装置

18.  负压吸引装置（全程气控式）

19．加减压操作控制方式：手动（机械式）+触摸屏+计算机自动化操作控制

20． 供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准。手动操作控制方式的加压速率必须满足正常加减压要求

21．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。

（二）氧舱控制台

操作台采用专业型材加工，将设备主要功能集中在控制台上统一控制，要求操作台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。

1．加减压操作阀门4套

2．供排氧操作阀门4套

3．压力显示系统

供气压力表1只

普通压力表2只

精密压力表2只

供氧压力表1只

4．氧舱专用对讲机1台

5．紧急呼叫声光报警装置2套

6．电气控制系统1套

7．单人供氧流量计16套

8．取样流量计2套

9．空调控制系统2套

10．供排氧操作手轮（带刻度）4只

11．加减压操作手轮(带刻度)     4只

12．标志、铭牌1套

13．应急电源（UPS1000VA）1台

14．氧气稳压分配管                 2套

15．温湿度传感器                    2套

16、氧舱专用测氧仪                2台

（三）压力调节系统

1．空压机：双螺杆静音型空压机2台       排气量≥2.5m3/min ，排气压力1.25MPa。

※2．一种汽水分离装置2套(提供第三方国家级权威部门证明文件)

- 储气罐容积20m3，1台

4．配气冷式冷冻干燥机2台

5．配空气过滤器多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

6．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

（四）呼吸气系统

1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

2．排氧方式：缓冲式舱外排氧

3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

4．单人供氧截止阀：16套

5．单人供氧缓冲箱：16套

6．低阻力呼吸调节器：16套

7．吸排氧装具 ：16套

8．排氧过滤器：2套

9．舱外缓冲式定性定量排氧系统：2套

（五）舱内环境调节系统

1．循环方式：吸顶式中央空调

2．送风方式：磁耦合感应传动送风方式

3．舱内空调采用分体式冷暖空调，治疗舱2P  1台，过渡舱2P  1台

※4．舱内空调驱动用磁耦合装置的保护设备（提供第三方国家级权威部门证明材料）

（六）监控系统

1.  配备彩色电视摄像监视系统4套（治疗舱、过渡舱各2套）

※嵌入式外置摄像装置4台（提供第三方国家级权威部门证明材料）

- 40寸彩色液晶监视器1台

- 硬盘录像机1台

（七）消防系统

按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，在系统管路上设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

※ 1.  一种用于氧舱用消防水罐1台（提供第三方国家级权威部门证明材料）

要求：容积：2 m3

※2.  氧舱消防水罐的压力恒定装置    1套（提供第三方国家级权威部门证明材料）

※3.   舱内水喷雾装置1套（提供第三方国家级权威部门证明材料）

（八）计算机自动化操作控制系统

1. 医疗方案程序化自动控制

（1）加减压系统程序化自动控制

（2）排氧系统程序化自动控制

（3）多种医疗方案的优化选择

2. 具有人机界面，方便控制，易于修改。

3. 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。

4. 具有语音提示功能

5. 具有安全锁定氧浓度功能

6. 具有故障报警自检功能

7. 具有自动稳压功能

8. 具有数据记录功能

（九）应急安全项目

1、舱体各舱室应配置安全阀各2只

储气罐、消防水罐配置安全阀各1只

2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套

递物筒配装压力显示仪表各1套

3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置

4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置

5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记

6、舱内饰装用材达A级以上消防等级

（十）设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2020《氧舱》标准要求。