荧光定量PCR仪技术参数

1、配置要求：

包括主机、电脑、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率 SNP 分析和熔点曲线分析，适合新冠病毒检测及其他临床项目检测。

2、技术规格

2.1、热循环系统

*2.1.1加热冷却方式	：半导体

2.1.2升降温速率：3.5℃/秒以上

*2.1.3温度范围：4℃-99.9℃

2.1.4控温精确度：±0.25℃

2.2	、样品系统

2.2.1样品通量：单管、8联管、96孔板

2.2.2反应体积：10-100ul

2.2.3运行时间：<40分钟

*2.2.4快速模式：硬件可以升级至快速模式，在35分钟内完成40个循环

2.2.4机械设计：样品无需移动

2.2.5反应后保存：可降温至4℃保存

2.3	、荧光系统

2.3.1荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3,   ROXTM/Texas Red, Cy5

*2.3.2荧光定量方法：Taqman探针、SYBRGREEN1、Taqman MGB探针

*2.3.3荧光校正：软件支持Rox荧光校正去除加样、蒸发等误差

2.4	、光学系统

*2.4.1激发光源：卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序

*2.4.2光源稳定性：光源固定且为单一光源，以保持光源和光强稳定

2.4.2滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，  540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm）

*2.4.3检测系统：冷CCD摄像机成像，检测器稳定不需要移动，增加光学稳定性

2.4.4检测波长：500-650nm

*2.4.5检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料（520nm，550nm，580nm，610nm，650nm）

2.5、检测性能

2.5.1检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%

2.5.2线性范围：109以上

2.5.3检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异

2.5.4实时检测量：实时检测24小时最大检测量1500样品

2.5.5终点检测量：可在2.5小时内完成7500个样品

2.5.6读板时间：96孔板读板时间少于10秒

2.5.7样品分析时间：96样品结果分析时间少于5秒

2.6、分析功能

*2.6.1定量类型：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对960个数据同时进

行分析，比对和作柱形图

*2.6.2使用多组分算法，用于多色荧光分辨，去除不同荧光之间的干扰

2.7、试剂、耗材：完全开放，仪器适配所有NMPA认证的新冠核酸检测试剂盒，试剂盒说明书适配机型必须有推荐该型号，提供10个以上厂家试剂盒说明书证明。

3、基本配置和附件

3.1	荧光定量PCR主机

3.2	标配电脑（DELL）

3.3	所有保证正常工作和满足上述技术规格工作要求的配置

4	资格证明

4.1	ISO9001质量认证

*4.2	CE认证

*4.3	医疗器械注册证	（NMPA）

5	技术服务

*5.1	安装、调试：需要原生产厂家现场安装调试

5.2	培训：需要原生产厂家进行安装培训和售后培训

5.3	技术资料：全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新

6	质量保修期

6.1	保修期：自验收合格日起整机（包括配件）一年全保，终身维护

6.2	保修点：制造厂家需在河南省设有售后服务点，提供常驻河南工程师联系方  式及800或400售后电话