# 全自动荧光PCR仪

全自动医用PCR招标参数

- 巢式多色实时荧光定量PCR技术，荧光染料≥5种，且荧光染料浓度检测下限 ≤1 nM；

- *系统能够直接从患者样本中提取核酸；且核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成，以最小化扩增和避免样本污染的可能性。以上的三个步骤（核酸提取、扩增和检测）在获得最终结果前无需人工操作

- 仪器独立处理单元数≥3个，并可扩展至16个独立处理单元；可检测单个样本，对于不同核酸目标的检测可在同一台仪器内同时进行，且可同时进行不同项目检测实验；

- *检测项目：可直接从患者标本中检测产毒艰难梭菌tdcB基因、甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌复合物（MTB complex）和利福平耐药基因（rpoB）、人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测、丙肝病毒（HCV）核酸定量检测、碳青霉烯耐药基因检测和分型、流感病毒（A型、B型及呼吸道合胞病毒）、沙眼衣原体与淋球菌的核酸检测等。以上项目均获得国家药品监督管理总局（NMPA）的认证，以用于体外诊断用途。

- 后期可拓展项目：医疗相关性感染（快速VRE筛查、诺如病毒GI和GII的鉴别和区分）、妇女健康（B族链球菌、HPV、阴道毛滴虫）、危重感染（肠病毒性脑膜炎）、病毒（全血HIV-1）、肿瘤/遗传（慢性粒细胞患者疗效监测、诊断与血栓形成倾向相关的因子II和因子V Leiden遗传变异）。

- 检测时间：对于结核分枝杆菌复合物和利福平耐药基因的检测，从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于120分钟；对于产毒艰难梭菌检测、碳青霉烯耐药基因检测和分型，从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于60分钟。对于丙肝病毒核酸定量检测从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于110分钟；对于甲流/乙流及呼吸道合胞病毒核酸检测，从原始患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于35分钟；

- 温控参数：加热速率（最大）从50℃到95℃是10℃/秒，冷却速率（最大）：从95℃到50℃是2.5℃/秒；

- *检测平台生物安全要求低，应等同于痰涂片级别，且能提供世卫组织（WHO）等权威第三方证明文件；

- 试剂盒内含质控，无需单独做质控和对照试验；

- *独特的试剂盒专利技术，并能提供相关证明文件；

附送配套荧光显微镜和成像系统

用途：可作普通染色切片的明场观察，用于临床诊断和科研工作。

- 工作条件

1.1  适于在电源220V（10%）/50Hz、气温5℃～40℃和最大相对湿度80%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场观察

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤50mm

2.1.3  调焦系统：载物台垂直运动方向距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片。

2.1.6  物镜：平场半复消色差物镜

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.3，W.D. 10）

20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1spring）

40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51spring）

100X(N.A. 1.3，W.D. 0.2spring）

2.1.7  载物台：人机工程学、右手、低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

★ 2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准，目镜视野数≥25.5mm

2.1.9  物镜转盘：六孔物镜转盘

2.1.10  阿贝聚光镜一套：N.A.值1.1

2.1.11 荧光附件

配B,G,UV三色荧光通道，b激发段:460nm~490nm  G激发波段 510nm~550nm UV激发波段 330nm~380nm。荧光光源，长效光源，寿命1w小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保；需提供产品资料

2.2 成像系统：

2.2.1进口大尺寸传感器（Sensor Type)：4/3英寸大尺寸高灵敏度芯片。

2.2.2分辨率（Resolution)：5280x 3956，2100万真实物理像素。

2.2.3像素（Pixel Size）：3.3μm x 3.3μm，曝光控制（Exposure Control）：23微秒到26 秒。

2.2.4内置硬件ISP图像处理芯片，帧频率（Frame Rate）:21fps@5280x 3956。

2.2.5数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门，128M图像 缓存；SDK二次开发，强大兼容能力。

2.2.6支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单 PC 上 4 相机全速工作。

配套软件参数

2.2.7本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。

★ 2.2.8软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。

★ 2.2.9本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。

2.2.10功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。

★ 2.2.11支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。

★ 2.2.12实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

★ 2.2.13反射率测量。

2.2.14配套电脑+显示器3台，CPU i7，内存16G。喷墨打印机1台。

2.2.15赠送生物显微镜1台，详细要求如下。

附送配套生物显微镜

*1.  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

*2.  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

3.  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

4.  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*5.  照明系统：20000小时寿命LED光源

*6.  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

7.  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

8.  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*9.  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

10.  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

11.  所采用光学元件均为环保无铅玻璃