| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1 | 负压型救护车： 功能：主要为转运、救治传染病等特殊疾病人员的救护车，可以最大限度地减少医务人员交叉感染的机率。 |
| 2 | 车辆标准配置： ECO发动机启动/停止功能，动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动），电动机械式动力转向，电子稳定系统（ESP），防抱死制动系统 (ABS)，电子防侧滑系统（ASR），制动力分配系统(EBD)，辅助制动力系统(BAS)，制动盘擦拭（BDW），电子预制热（EBP），高速转向制动控制系统（CBC），负载适用控制(LAC)，定速巡航控制，驾驶室两座椅，驾驶员和副驾驶双安全气囊，三点式安全带，正副驾驶座椅安全带未系提示，可参数化专用模块（PSM），电器改装取电接口，电动防夹车窗, 中控门锁带遥控功能、电动调节可加热外后视镜、后雾灯，上掀式后门，液压支杆。 |
| 3 | ★车辆其他配置参数 - 车辆外观:车体为白色，车身标识按采购方要求统一制作、粘贴。 - 整车尺寸：5400≥长≥5350mm、1950≥宽≥1920mm、2400≥高≥2250mm，提供公告页证明材料； 医疗舱尺寸：2800≥长≥2700mm、1700≥宽≥1600mm、1800≥高≥1700mm； - 整备质量：≤2600 Kg,总质量：≥3000 Kg,轴距：≥3400mm； - 发动机要求：燃油类型：汽油，排量：≥1990ml，排放标准：GB18352.6-2016国VI，最大扭矩≥350N.m，额定功率≥155Kw，型式：直列四缸、涡轮增压，水冷、直喷汽油机； 变速器：9速自动变速箱，最高时速：≥185KM/h,车轮及轮胎：235/55R17，铝合金轮圈,制动系统：液压双回路对角布置、带ABS，前盘后盘式,悬架系统：麦弗逊式独立前悬/半拖曳式独立悬挂后悬；主副驾、中滑门航空铝全包围迎宾踏板，并配置中滑门迎宾照明灯。 |
| 4 | ★导航系统 倒车、多媒体导航一体机，12.3寸显示屏，车辆启动倒档时，自动显示倒车影像。 |
| 5 | 警示系统 - 车前顶安内嵌式警灯，车身左右两侧后部各安装蓝色LED爆闪灯4个，尾部安装蓝色LED爆闪灯2个； 2. 驾驶室安装警报、警灯控制手柄、车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部有关规定。 |
| 6 | 照明系统 医疗舱顶部安装条形LED照明灯，满足病人区域的照度要求；医疗舱顶部安装手术无影灯；医疗舱后部安装紫外线消毒灯，消毒灯具备定时、延时开启功能；医疗舱照明系统可有效满足医务人员在舱内救治病人的需要；车身左右两侧、尾部安装救护车外场用照明灯，满足夜间急救需求 |
| 7 | 医疗舱内装置 医疗舱内饰采用医疗舱内采用高分子环保材料，模具成型； 驾驶室与医疗舱安装分隔墙,驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统；分隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，锁定后密封性高于普通车窗； 医疗舱分隔墙后，安装一张有安全带的折叠座椅，医疗舱内右侧安装有长条座椅及朝前医生座椅，长条座椅可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱；座椅包覆面料采用触感级超纤面料； 医疗舱顶部安装照明、排风、输液架、安全扶手等系统； 医疗舱柜体采用医用PVC轻型环保材料制作，阻燃性好、强度高、抗冲击力强，防水、防霉、抗菌、易清洗； 医疗舱左侧上部储物吊柜设计，吊柜空间满足存放救治病人所用医疗耗材、物品的需要； 医疗舱左侧安装一组医疗器械柜及操作平台，医疗舱左侧设置电气面板，可安装呼吸机、湿化瓶专用的氧气插座，医疗舱内设有完全密闭式的供氧系统，医疗舱左侧后部设置可以放置2个10L氧气瓶的柜子； 医疗舱地板采用防静电高分子防滑地板，耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗；医疗舱地板技术要求： 1）地板采用具有阻燃性质竹胶地板，投标时须提供阻燃符合性资料； 2）医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/Kg，投标时须提供耐磨、阻燃及甲醛含量符合性资料； 供氧系统：10升氧气瓶2件，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个； 灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（1KG）； 固定式输液挂钩2个；垃圾桶1个。 |
| 8 | 空调及通风 驾驶室、医疗舱分别安装独立工作空调及暖风，医疗舱车顶安装双向排风系统 |
| 9 | 电源供电系统 蓄电池安装在副驾驶座位底下及其所有连接防止任何情况下发生短路的可能，驾驶室安装电源过载保护装置和电器集中控制器，在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W工频纯正弦波逆变电源可供医疗设备使用，10m长移动电缆，医疗舱内安装至少4个220v插座，医疗舱安装至少2个12v插座，220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座（可供外接电源提供充电、供电使用）。 在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 附加电瓶应为汽车专用电瓶，容量不小于90AH，在驻车时可通过智能逆变/充电一体机供医疗器械使用。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。 |
| 10 | ★负压设备 1.功能:负压系统的功能能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，而又达到通风换气、不污染环境的目的。 2.相对压强:启动负压装置时,舱内负压效果至少可达到-10到-30Pa。 3.结构与组成:空气净化系统由进风口、净化排风装置、控制和监测装置、紫外线消毒装置组成。净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进出风口按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制和检测装置应放在驾驶室便于进行操作和控制，医疗仓可控制调节开关负压设备。 4.提供负压设备核心部件证明材料及负压设备技术参数第三方检测报告。 |
| 12 | ★担架系统 - 自动上车担架： 1）长*宽*高 ：196*55*88cm（高位时），196*55*26cm（低位时）； 2）自重：≤33Kg； 3）承重：≥181Kg； 4）技术特点 1：主要用于转运病人上下救护车； 2：材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理； 3：头部靠背可调，最大仰角53°； 4：配有两个固定轮、两个万向轮，轮子直径125mm，万向轮带刹车 5：折腿机构可由两边把手控制，仅需一名救护车人员可推上车； - 铲式担架： 1）长*宽*高 ：≤211*42*7cm（展开尺寸）；≥121*42*10cm（折叠尺寸）； 2）承重：≥159Kg； 3）自重：≤8.5Kg； 4）技术特点 1：主要用于转运时搬运病人，转送骨折及重伤病员； 2：材料采用铝合金表面 硬化处理； 3：原地固定病人，减少对病人二次伤害； 4：根据病人身长可作三挡调节。 |