个体营养检测分析仪

一、总体要求

- 1.内置数据采集安全准确的测量方法和营养信息管理系统，可实现数据采集、数据管理、数据分析、营养干预等功能，实现对孕前、孕期及产后的膳食营养分析指导。

- 2.具备二类医疗器械注册证（注明针对适用人群），硬件设备和营养系统需同一品牌，实现良好的兼容性。

- 二.、技术要求

- 1.电阻抗测量方法：采用 ≥5个频率（5KHz、50KHz、500KHz等）， 多节点测量（左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢），可测量除头部外全身体成分，更安全；

2.测量指标包含的内容有：

2.1身体成分分析：体重（Weight）、细胞内水分（ICW）、细胞外水分（ECW）、身体总水分（TBW）、蛋白质（Protein）肌肉量（SLM）、无机盐（Mineral）、去脂体重（FFM）；

2.2肌肉脂肪分析：体脂肪（BFM）、骨骼肌（SMM）；

2.3肥胖分析：身体质量指数（BMI）、体脂百分比（PBF）、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积（VFA）

2.4肌肉均衡分析：右上肢肌肉量（LM_RA）、左上肢肌肉量（LM_LA）、躯干肌肉量（LM_TR）、右下肢肌肉量（LM_RL）、左下肢肌肉量（LM_LL）；

2.5节段水分分析：右上肢水分含量 （TBW_RA）、左上肢水分含量（ TBW_LA）、躯干水分含量 （TBW_TR）、右下肢水分含量（ TBW_RL）、左下肢水分含量（TBW_LL）

2.6浮肿分析：根据体成分状况自动判断浮肿风险；

2.7重量控制：目标体重（TW）、体重控制（WC）、脂肪控制（FC）肌肉控制（MC）、健康评估分数（HES）；

2.8附加指标：基础代谢量（BMR）；

3.测量电极片要求符合人体工程学设计，且电极片具有良好的肢体接触性与导电性。采用 8点接触式电极。

4.人体阻抗测量范围：≥20-1000Ω（提供证明文件）

5.测试范围：最大体重：≥200kg

6.测试时间：≤60 秒

7.设备具有脚电极加热功能

8.计算机配置:

8.1CPU≥i3，内存≥4G，硬盘存储≥120G ，显示器≥21.5英寸,USB 接口≥4 个

8.2网络条件：Internet10M以上有线带宽，支持 http数据传输协议，亦支持无线网连接

9.安全保护：电路保护，输出过载、过压、高温保护，保护自我恢复

10.报告打印：打印模板可选择，可填写医生建议。 标配激光打印机一台。出具报告单模块选择必须包括：基本信息、体成分检测、孕期体重增长、营养状况分析、膳食调查分析、运动调查（处方）、推荐食谱、个性化营养指导建议等，提供报告模板。

11.数据系统管理：

11.1档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期（年龄）等，可进行档案的新增和修改。

11.2数据查询：可对数据进行多条件搜索（门诊号、姓名或时间等）、编辑、导出等管理；可通过多种方式检索病案管理监测数据;历次接诊信息、历次检查项目及检测结果。

11.3数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

11.4数据分析：可筛查不同时期，检测时间、年龄、主诉疾病，分娩方式，以及不同营养素摄入情况等,系统依据不同孕周、常见病症、医生自定义分类，智能AI全自动出具基于营养、运动、心理、睡眠的全方位膳食营养改善方案。

12.软件功能模块：

12.1膳食调查：≥30000种的食物图库检索、摄入食物营养素含量及缺余提示，具有≥3种膳食调查方式。

12.2运动调查：≥100种运动种类调查

12.3营养状况评估：能够出具能量、微量营养素分析、膳食结构分析、宏量营养素结构分析和三餐能量分析、营养素结果评估不足指导意见，绿蔬、杂粮等占比、或者出具食物摄入种类及食物摄入频率的分析；

12.4膳食指导方法：具备食物交换份法、推荐食谱法、图像营养指导法等多种膳食指导方法；

12.5膳食分析：具有营养素分析、膳食结构分析、三餐能量分析、以及营养素结果评估不足，并给出推荐食物、宏量营养素结构分析和三餐能量分析、绿蔬、杂粮等占比；

12.6膳食推荐模式：依据测量结果、孕周、BMI等参数，给出针对不同个体的配餐方案，或者给出针对同一个体不同时期的配餐方案；

12.7支持医生自主修改和编制食谱配餐并另存为新模板；可自定义指导建议并可进行食谱开发：依据当地饮食结构，自定义食谱，形成区域化定制食谱；

12.8食谱科学化：依据膳食能量需求，将膳食指导食谱进行科学换算，每餐每道菜品给出所需各项食材具体重量，便于患者回家即可执行膳食方案；

12.9食物种类可根据个人口味喜好或饮食禁忌，根据本地区饮食习惯进行人性化食材等量替换，提供个性化带量食谱，并在报告中体现；支持简易食谱（食物交换份）与精准食谱同时给出。

12.10营养素评价：膳食调查的结果进行全面分析评价，包含膳食餐次能量供能比分析评价，营养素摄入情况分析评价（维生素 A，维生素 B1，维生素 C，钙， 铁，锌），能量摄入情况评价（能量，蛋白质，脂肪，碳水化合物）；膳食食物种类摄入评价（谷薯类，蔬菜类，水果类，肉蛋鱼类，乳类及制品，豆类及制品， 坚果类，油脂类）

12.11孕期疾病调查与特殊营养干预：对备孕、产后、体检女性常见营养相关病症给予个性化营养指导干预方案；

12.12备孕期、孕期（不同孕周）、产后等不同时期给予个性化营养指导干预方案；

- 13.院内外营养联动：可实现手机端小程序与平台信息实时互联互通，实现孕妇家中膳食、生活方式、运动方式的记录与指导，为医生与孕妇的院内外互动建立互联的营养干预平台。手机端可查看本人营养检测报告。

- 14.院内系统数据医院本地化存储，和互联网院外系统数据物理隔离。

三、产品配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营养定量分析软件 | 套 | 1 |
| 2 | 营养定量分析系统 | 套 | 1 |
| 3 | 体成分分析系统 | 套 | 1 |
| 4 | 膳食调查数据库 | 种 | 30000余 |
| 5 | 运动调查数据库 | 种 | 110余 |
| 6 | 自动称重系统 | 套 | 1 |
| 7 | 显示屏17英寸（主屏） | 套 | 1 |
| 8 | 显示屏8英寸（背屏） | 套 | 1 |
| 9 | 加热系统 | 套 | 1 |
| 10 | 防水操作面板 | 套 | 1 |
| 11 | 无线鼠标 | 套 | 1 |
| 12 | 食物模型 | 种 | 63 |
| 13 | 怡家营养大师孕妇版患者端 | 套 | 1 |
| 14 | 怡家营养大师孕妇版监护端 | 套 | 1 |
| 15 | 数据统计分析系统 | 套 | 1 |
| 16 | 高精度扫码枪 | 把 | 1 |
| 17 | 显示器 | 台 | 1 |
| 18 | 路由器 | 台 | 1 |
| 19 | 中心节点服务器 | 台 | 1 |
| 20 | 卷尺 | 把 | 2 |
| 21 | 展板 | 套 | 1 |