全高清电子支气管镜系统

一、总体要求

1、国内知名品牌，要求品牌在满足全高清的条件下最高端机型，最新最高端镜体型号参与投标；

- 主机光源分体机；

3、具有CE认证或FDA认证；

二、图像处理装置

1、高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080p；

2、有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式，高清输出端口≥4个；

3、具有实时存储视频、图片、键盘连接等功能，支持图像查看、视频回放，可通过usb接口导出当前检查数据和病例报告；

4、具有电子放大功能，多档可调；

5、有三种测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、自动测光；

6、有红色、蓝色等多色度调节功能， 调节级数≥15级可调；

7、具有自动增益控制功能；

8、具有轮廓强调、构造调节功能；

9、具有白平衡自动修正功能；

10、具有图像冻结、回放、释放等功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

11、具有画中画功能；

12、可兼容呼吸超声小探头、光学放大镜、十二指肠镜、支气管镜、电子鼻咽喉镜等不同镜种；

三、冷光源

1、采用≥4路LED光源；

- *2、支持白光和多种特殊光照明模式， 照明模式≥4种；

- 3、光源平均连续使用寿命≥10000小时；

- 4、色温：5000-7000K；

- 5、具有手动和自动两种调光模式；

6、气泵流量可调，可设为高、中、低三档；

7、主灯具备显示寿命信息功能；

8、具有透光功能；

9、内镜连接有线或无线供电模式，且支持内镜热插拔；

四、支气管电子内窥镜（检查镜）

- 视场角≥120°；

- 景深：2-100mm；

- 头端部外径≤4.9mm；

- 插入部主软管外径≤4.9mm；

- *5、最小器械孔道内径≥2.0mm；

*6、弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；

7、工作长度600mm；

8、镜体操作部具有不少于4个遥控按钮，可按医生喜好进行冻结、放大、染色等功能设定；

- 导光部一键插拔，具有全密封设计，直接浸泡洗消，无需使用防水帽；

五、支气管电子内窥镜（治疗镜）

- 视场角≥120°；

- 景深：2-100mm；

- 头端部外径≤6mm；

- 插入部主软管外径≤6.1mm；

- *5、最小器械孔道内径≥2.8mm；

- *6、弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；

- 7、工作长度600mm；

8、镜体操作部具有不少于4个遥控按钮，可按医生喜好进行冻结、放大、染色等功能设定；

- 导光部一键插拔，具有全密封设计，直接浸泡洗消，无需使用防水帽；

- 六、台车

- 专业设计的内镜专用台车，一键电源开关，带隔离电源；

七、医用监视器

1、监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，分辨率≥1920×1080 p；

- *2、监视器尺寸≥26英寸；

八、配置要求

1、高清电子内窥镜图像处理器                                1台

2、高清电子内窥镜冷光源                                    1台

3、支气管电子内窥镜（检查镜）                              1根

4、支气管电子内窥镜（治疗镜）                              1根

5、彩色液晶医用监视器                                      1台

6、专用仪器台车                                            1台

7、一次性气道取样钳                                        100把

8、一次性气道细胞刷                                        100把

9、清洗槽                                                  4个